Глава вторая

КОНСТРУКЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОМЕТРИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ

2-1. ИЗОЛЯТОРЫ

- Требования и исполнение

Изоляторы являются неотъемлемой частью входных цепей любой электрометрической аппаратуры. С их помощью участки и элементы высокоомных цепей изолируются от низкомных или корпусных. Можно пригласить входные и монтажные изоляторы. Входной изолятор прибора изолирует его вход от корпуса. Входные изоляторы наиболее подвержены загрязнению, запылению, увлажнению. Монтажные изоляторы размещаются в корпусе внутри устройства и используются для крепления выводов высокоомных элементов, например резисторов или участковых цепей. Изоляторы имеются во всех специальных элементах электрометрической аппаратуры: внутренних конденсаторах, воздушных конденсаторах, резисторах, переключателях, реле.

Требования к оборудованию изоляторов многообразны и зависят от назначения изолятора, обеспечения безопасности к оборудованию, условий эксплуатации. Общими из них являются высокая устойчивость, малый паразитарный ток и малая зависимость Как правило, используется малая электризуемость изоляции, т.е. вероятность образования и возникновения на поверхности зарядов п. Чем больше электризуемость, тем больший паразитный ток можно ожидать.

Кроме того, электростатические поля наэлектризованных изоляторов конференции помех (см. § 1-3).

Входные изоляторы, обеспечивающие плотность потребления, можно изготавливать из мягких материалов, например фторопласта-4 (рис. 2-1, а). Вывод на месте

происходит через изолятор снабжающей насечкой, а для подключения резиновой шайбы. Изоляторы из вязких материалов используются и в других случаях, когда не требуется жесткая фиксация изолируемого

участка цепи. Входные изоляторы изготовляют и из твердых материалов. Использование каменных материалов особенно важно, если на изоляцию кладутся конструктивные детали, например контакты реле. Для проникновения через плотный изолятор (например, из янтаря) в алюминиевую шайбу (рис. 2-1, б ). У крепления проводника или

Рис. 2-1. Примеры конструктивного исполнения изоляторов .

стержня в жестком изоляторе может быть получена также с помощью заливочного компаунда на основе смолы ЭД-5 (рис. 2-1, в). Такое решение наиболее рационально, если имеется несколько близких выводов через изолятор.

От свойств компаунда зависит устойчивость изолята и его паразитный ток. При избытке

непрореагировавшего отвердителя (полиэтиленполиамина) на изоляторе вокруг выхода из воспламенения мало заметная ореольная пленка [Л.2-6]. Ореол со временем расширяется, и при его соприкосновении с ореолом другого контакта или корпусом сопротивление изолятора падает примерно до 10-12 Ом, а паразитный ток увеличивается. Хорошие

результаты дают компаунд такого состава (в массовых частях): 10 частей смолы ЭД-5, 2 части

пластификатора ДЭГ-1 и 9,6 части отвердителя Л-20. Для его

полимеризация изделия выдерживается 24 часа при температуре окружающей среды, затем 4 часа при 40 °С, 4 часа при 80 °С и

охлаждается вместе с термостатом до 25 °С.

- Материалы

Для изготовления изоляторов электрометрических приборов сапфир, янтарь, кварц, фторопласт,

полистирол, керамику. Выбор материала зависит от

конструктивного назначения изолятора, безопасности к

метрологическим характеристикам оборудования, условиям ее эксплуатации, технологическим сопоставлениям, стоимости [Л. 2-5]. Приводим общие оценки таких материалов.

Искусственный сапфир является из лучших материалов для электрометрических изоляторов, он имеет большой объем и частое сопротивление и требует одного малый паразитный ток. Эти свойства связывают

[Л. 2-15] с четкой кристаллической структурой сапфира.

Его использование из-за высокой стоимости и сложности обработки ограничивает аппаратуру предельной

высокая чувствительность [Л. 2-14]. За рубежом он участвует в серии серийных приборов, в нашем применении сапфировых изоляторов в электрометрической

аппаратуру только начинается.

Плавленый янтарь несколько уступает по своим свойствам сапфиру, но издавна широко используется, при особых лабораторных разработках. Для получения большого количества резистентности и крупного паразитарного тока тока изолятора поверхности из янтаря должна вырасти по 11 или 12-му классу высокой степени. Недостатками янтаря являются хрупкость, которая требует навыков при обработке, и хорошая способность к электризации трением. Янтарь пригоден для изготовления янтарного лака, который в настоящее время вышел из употребления.

Эскапон представляет собой обработанный при высоком уровне

давлениях и температурах каучук. Он хорошо обнаруживается, обладает малым паразитным током и высоким сопротивлением,

мало наблюдений влажности и температуры и особенно пригоден [Л. 2-6] для аппаратуры, работающей в области наблюдения за климатическими и механическими

условия.

Плавленый кварц по сопротивлению Франции подобен

сапфиру, но его свойства развиваются от технологий. Кварц отличается высоким пьезоэффектом и гигроскопичностью.

янтаря, но его способность накапливать заряд раз в 10 меньше, чем у янтаря.

Фторопласт-4 (тефлон) широко распространен в аппаратуре

средняя чувствительность. Он имеет очень высокий

На его поверхности не поглощаются водные поверхности. Изоляционные

свойства и паразитный ток фторопласта, мало обострения. он хорошо обобщается,

что достаточная чистота обработка по 6—7 -му классу. Фторопласт инертенхимически не изменяет характеристики со временем. Пластичность и текучесть фторопласта становятся наиболее пригодными для изготовления проходных изоляторов. Недостатком фторопласта является хорошая способность к увеличению объема и

время рассасывания зарядов очень велико. Поэтому в высокочувствительной аппаратуры у него нет снижения.

Полистирол - хороший изоляционный материал, но при высокой степени образует на поверхности водные пленки. Обработкой диоксаном возбудимого сопротивления полистирола можно сделать не чувствительным к опасностям [Л. 2-16]. Он хорошо встречается, но часто имеет пищевые дефекты. В процессе эксплуатации полистирола появляются видимые трещины, резко снижающие вероятность возникновения сопротивления. Для учета склонности к растрескиванию рекомендуется [Л. 2-1] отжигать детали из полистирола с нагревом до 85 °С и последующим медленным охлаждением до 65 °С. Наименьшую склонность к растрескиванию имеет эмульсионный полистирол, наибольшую — блочный. Процесс полистирола после плохо поддается очистке.

Фторопласт-3 имеет почти такую же высокую стойкость и объемное сопротивление, как полистирол, хорошо, без дефектов встречается, по своим свойствам близок к фторопласту-4.

Полиэтилен имеет очень высокое объемное сопротивление, гибок и наиболее пригоден для использования в кабелях, применяемых с электрометрической аппаратурой.

Радиокерамика обладает механической устойчивостью, малой гигроскопичностью, высоким объемом сопротивления, большой температурной стойкостью. Для возникновения реакции на ее обработку кремнийорганическими лаками, которые после сушки вызывают аллергический прочный защитный слой. Керамические детали

с такой обработкой легко очищаются от пыли и грязи растворителем чистого или спиртом. Паразитный ток керамики, особенно при повышенной температуре, большой, и она не используется в аппаратуре предельной

чувствительность.

Парафин и церезины применяются для покрытий изоляторов

с целью вызвать повышенное сопротивление, но иметь высокую температуру, размягчение, малую механическую устойчивость и склонны к загрязнению. В настоящее время они используются редко.

Применяются и другие материалы: ситалл, стеатитовая

керамика с влагозащитным слоем из церезины или полистирольного лака, полистироловая паста; в электростатических

электрометрах ранее обнаруженных эбонит и сера.

- Сопротивление

Обычно достаточно, чтобы сопротивление изолятора было не ниже 10 12 —10 13 Ом, иногда требуется 10 15 и даже

10 16 Ом. Это приближается к сопротивлению воздуха

промежутков; для воздуха удельное объемное сопротивление

равно 10 19 —10 20 Ом*см. В изоляторах имеются объемные и

утечки утечки; наиболее существенными возбудителями являются. С повышением температуры объемного значения и резкого сокращения сопротивлений. Поверхностное сопротивление, кроме того, сильно зависит от разрушения, влагообразования, трещин на поверхности. Для большинства материалов оно тем больше, чем выше класс обработки поверхности. Ровная поверхность меньше склонна к загрязнению и увлажнению, ее очищают.

Для примера приведем структуру обработки янтарных

цилиндрических изоляторов для объемх конденсаторов

ДРК-4 [ Л. 2-6]. Боковые и торцевыеповерхностиполируются

байковой шайбой с пастой 29, разведенной уайт-спиритом. Следы механической обработки и

царапины восстанавливают, слегка прижимая изолятор к шайбе и системно смачивая его в уайт-спирите с пастой. После полировки изоляторы промывают в гидролизном

спирт с мягкой кисточкой до полного удаления пасты и

просушивают при 50— 60 °С в течение 30 мин. Чистая полировка произведена дисковой замшевой шайбой без пасты. Слегка касаясь (не дольше чем на 1 — 1,5 с) изолятором шайбы, полностью останавливаются

мельчайшие царапины. Затем изолятор промывают спиртом высшей очистки с использованием мягкой кисточки, сдувают воздуходувкой капли спирта и просушивают при 50—60 ° С в течение 1 ч . Обработанные изоляторы находятся в эксикаторе.

- Эффект влияния

Поверхностное сопротивление в степени зависит от температуры. Существует даже мнение [Л. 2-5], что оно определяет толщину и состав водной или масляной пленки на поверхности изолятора. На смачиваемых выбросах жидкости при воздействии воздуха в течение нескольких минут. Влажность резко на сопротивление загрязнению окружающей среды (рис. 2-2); особенно редкое появление в воспаленных слоях массы растворимых солей [Л. 2-5]. При

относительной реакции 90 — 100% воспалительное

сопротивление тефлона, стирофлекса, полиэтилена и других

Рис. 2-2. Зависимость удельного поверхностного сопротивления плавленого кварца от влажности. 1 — до очистки; 2 —после очистки.

переход материалов на несколько порядков и доход

до 10 7 —10 12 Ом [Л. 2-16]. Для электрометрических изоляторов достаточно 80% и менее взрывоопасная стойкость большей части пластмасс.

Для аналитики

такие изоляторы из стекла, керамики и т.д. п. по защите водоотталкивающими лаками [Л. 2-16]. Керамика, покрытая лаками ФГ-9 и СБ-1с, имеет после полуторачасового удержания воды и двухчасовой выдержки сопротивления.

на уровне 10 15 Ом. Поверхности изоляционных пластмасс являются водоотталкивающими сами по себе. В электрометрической аппаратуре для определения условий эксплуатации предусматривается полная герметизация входного электрометрического блока, в обычной —частичной,

защищающая входные цепи от пыли, грязи и в какой-то степени влаги. При ожидаемых температурах в полугерметизированный блок может натекать влага. Во избежание этого в блоки встраивают [Л. 2-7] капсулы с осушителем, например хлористым кальцием. Его заменяют за последнюю. В аппаратуре, используемой на берегу и при любой погоде, прибегают к подогреву входных изоляторов [Л. 2-8, 2-16].

- Влияние ионизирующих обсуждений

Электрометрические измерители токов, используемые с ионизационными камерами, иногда работают в условиях радиоактивного облучения. Значения объемного и острого сопротивлений изоляторов под воздействии радиоактивных загрязнений, после чего

первоначальные значения сопротивлений полностью не восстанавливаются. Вероятность того, что влияний зависит от

Таблица 2-1

Допустимые излучения для материалов

| Материал | доза гамма-облучения, Дж/м 3 | Нейтронный поток, 1/см 2 |
| --- | --- | --- |
| Стекло | 3∙10 -4 | 10 18 |
| Кварц | 10 -3 | 10 19 |
| Полиэтилен | 10 -2 | 10 19 |
| Тефлон | 10 -7 | 5*10 18 |

изолятора материала и вида продолжительности и неожиданности [Л. 2-9]. Дозы облучения, не вызывающие необратимых изменений свойств материалов (табл. 2-1), существенно различны для материалов

[Л. 2-12].

2-2. КОММУТАЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

- Общие сведения

Коммутационные элементы для входных цепей

электрометрической аппаратуры можно разделить на две группы: переключатели диапазонов для многофункциональных или многопредельных приборов и ключи (реле) для отсоединения приборов от объекта, замыкания цепи прослушивания связи и т.д. д. Требования к конструкции переключателей диапазонов воздействия от поступления входных электрометрических элементов (лампа, МОП-транзистор, насыщенный конденсатор и пр.), диапазон измерений диапазона и т.д. д., и обычно их разрабатывают в расчете на общественный вид или группу приборов. Требования к конструкции и строгим возможностям

реле менее многообразны, и допустима большая унификация.

К характеристикам изоляторов коммутационных

электрометрического ключа без дополнительных  изоляторов.

требования к элементам (сопротивлению, паразитному току, электризуемости) предъявляются обычными для электрометрической аппаратуры требованиями (см. § 2-1). При построении коммутационных элементов необходимо соблюдать принцип: наилучшая изоляция — это отсутствие передачи. Пример конструктивной схемы ключа без изоляторов подразумевает на рис. 2-3. На электрометрическом выводе

входного элемента 1 укреплен пружинящий контакт 2. На выводе высокоомного резистора 3 укреплен второй пружинящий контакт 4. Нормально замкнутые контакты 2 и 4 размыкаются обзорным толкателем 5, который отгибает контакт 4 и заземляет его. Управляется толкатель вручную или электромагни- том.

При касании или трении подвижных инфекций об изоляторы на них встречаются паразитные заряды, а тем более и паразитные токи. Во многих районах изоляторы покрываются проводкой пленкой, краской или аквадагом [Л. 2-5]. Механизмы переключения изоляторов на переходные процессы также вызывают развитие паразитных зарядов. Поэтому следует замерить больших контактных давлений.

Иногда требуется малая емкость разомкнутого

электрометрического контакта. Это охватывает выбор размеров соперников и несущих их пружин или использование применения эквипотенциального экранирования (рис. 2-4). Контакты 1 и 2 отгорожены друг от друга наблюдениями за металлическими обнаружениями 3. Замыкающая контакты перемычка 4 укреплена с помощью пружины 5 на изоляторе 6. При размыкании споров 1 и 2 перемычка заземляется. Емкость между контактами равными, а влияние на каждого из конфликтов относительно несправедливых деталей может быть малым путем

естественного выбора потенциальных цепей. В некоторых случаях можно уменьшить мощность воздействия чисто схемными мерами.

При размыкании электрометрических конфликтов на них генерируются паразитные заряды. Причинами возникновения являются контактная электризация, смещение контакта в электрическом поле изоляторов, контактная разность потенциалов между контактом и окружением.

металлическими деталями. Для реле РЭС-10 генерируемый заряд составляет 10 -13 Кл и более [Л. 2-6]. Он загружает входную емкость и воспринимается как помеха, уменьшающаяся по экспоненте с постоянной скоростью

времени входной цепи. Напряжение, вызываемое генерируемым зарядом, может вызывать поляризацию изоляторов и увеличение паразитного тока. Генерация заряда недопустима, если процесс регистрации должен начинаться сразу же после коммутации. Заметим, что при коммутации явлений, дающих тот же эффект, что и генерация заряда на контактах, но при возникновении случайной природы, например

магнитные наводки на

электрометрическую лампу от возбуждения коммутирующего реле при его истощении.

Рис. 2-4. Пример электрометрического контакта с нулевой емкостью.

Для сочетания генерированного заряда контактирует с полезными веществами, лучше всего из золота. тщательно следить за их чистотой и состоянием поверхности. Перемещение подвижного контакта при коммутации должно было быть. Чтобы контактная

разность потенциалов между контактами не создается большой заряд на них, емкость между контактами должна быть

быть малой. Контакты необходимо экранировать от полей изоляторов, а экраны соединяются с подвижным контактом, сводя к возможности разности потенциалов между ними.

Упругая деформация конфликтов при замыкании передачи к их отскакиванию (дребезгу). Дребезг присущ всем реле и переключателям, время дребезга составляет несколько миллисекунд. В некоторых видах электрометрической аппаратуры это недопустимо. Для использования дребезга случаев необходимы специальные меры, например, уменьшение угла встречи контактов при соприкосновении с тем, чтобы кинетическая энергия подвижного контакта полностью расходовалась на работу.

поиск между контактами. Можно питать возбуждением, что обеспечивает плавное возбуждение.

Неблагоприятные журналы записывают термо-э.д.с.

на контактах. Для их контактов изготовляют из одного материала.

Серийные коммутационные электрические элементы обычно не входят в перечень. Иногда их можно использовать в электрометрической аппаратуре высокой чувствительности, но только после примерного эксперимента. Некоторые типы серийных магнитоуправляемых недостатков хороши с точки зрения электрометрии способности [Л. 2-11]. Если не встречается случай без серийного многопозиционного переключателя пределов, то кроме, кроме того, используется однопозиционный электрометрический контакт, предметы закорачивают переключатель в моменты коммутации [Л. 2-5].

- Примеры исполнения

Электрометрическое реле РВ-3 [Л. 2-6] выполнено в корпусе, рассчитанном на проходное крепление (на стенке герметизированного электрометрического блока). основными явлениями являются реле (рис. 2-5) электромагнит 1 и контактная группа 2. Они разделены на взрослых зазором <3, что воспринимается дистанционным кольцом 4, зажатым между янтарным изолятором контактной группы 5 электромагнитом. Два размыкающих контакта 6 релевантность

Рис. 2-5. Конструкция реле РВ-3.

Рис. 2-6. Многопозиционный

электрометрический игольчатый

переключатель.

между изолятором 6 и ди ском 7. Выводы 8 контакты крепления в изоляторе. Один из споров имеет подложку 9 из ферророльмагнитного сплава, исполняющую якоря. Диск 7 изготовлен из ферромагнитного и диамагнитного материала в большом количестве, что магнитное поле отражения концентрируется в месте расположения подложки 9, в результате подложка с контактом

притягивается к диску. Вывод диска является выводом подвижного

контакт. Над подвижным контактом расположен экран 10.

Контакты реле срабатывания из сплава золота Зл-15 толщиной 0,11 мм в виде треугольной и прямоугольной рамок; они полируются, а качество рабочих поверхностей вызывает опасения. Зазор между диском и плоской дистанцией кольца выставляется при заливке выводов диска компаундом. Давление подвижного контакта на неподвижный элемент подгибом пружины 111. Угол встречи значительно меньше прямого, зазора между ними подбирается таким образом, чтобы дребезг отсутствовал, после выведения фиксированного контакта закрывает компаундом.

Реле РВ-3 имеет генерируемый заряд менее 10 -15 Кл, сопротивление воздействию сопротивления относительно корпуса и между собой не менее 10 14 Ом. Ток срабатывания реле 20 — 30 мА, ток через контакты до 1 мА. Емкость между контактами около 2 пФ. Реле РВ-3 предназначено для работы при температуре от — 50 до +60 °С, сохраняет работоспособность после выдерживания в среде с относительной влажностью 98% при +40 °С и может работать в условиях механических вибраций. На его базе вы получили также реле РВ-4 с обнаруживающими контактами, два из обнаруженных размыкающих, и РВ-4А с обнаруженными размыкающими контактами.

В электрометрическом многопозиционном (на рис. 2-6 показан двухпозиционный переключатель) Тартуского университета контактная иголка 1 прикреплена в изоляторе 2 из полистирола или фторопласта. Изолятор помещается в металлическую гильзу, являющуюся элек- тростатическим поражением. Гильза вместе с изолятором и иголкой может перемещаться на 2 — 3 мм по направляющей паза в верхней части корпуса 4 переключателя. Измерительный резистор 5 соединение с иголкой 1 гибкой проволокой 6. Резистор подключения иголкой к входному стержню 7 электрометрического усилителя при срабатывании реле 8. Перемещение якоря 9 реле 8 прибытие гильзе 3 через стержневую пружину 10. Когда реле обесточивается, иголка 1 4—377 	49

пружиной 10 проходит от стержня 7. Реле помещено в магнитный экран 11.

Переключатель может иметь любое количество таких элементов. Они могут быть допущены к входу вне стержня, в ряд на одной линии или по двум-трем элементам с противоположными сторонами стержня.

2-3. КАБЕЛИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМЕТРИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

В случае значительного нарушения соединения электрометрических приборов с невозможностью или непредвиденными последствиями. Высокопрочные кабели с изоляцией из полиэтилена, полистирола или фторопласта, например, радиочастотные коаксиальные кабели РК по ГОСТ 11326-67. Их акустическая помеха имеет большое значение, особенно если кабель не фиксируется жестко и подвергается механическому воздействию. В лучшем случае паразитный ток радиочастотного волокна составляет 10 -16 —10 -15 А, в нежелательном — 10 -13 — 10 -12 А. Основными причинами паразитарного тока высокосомных возбудителей являются электризация трением и пьезоэффект.

При работе высокоомных в условиях механических воздействий

Рис. 2-7. К вопросу о возникновении  низкочастотных шумов кабеля.

низкочастотную составляющую [Л. 2-10,2-13]. Состав состоит (рис. 2-7) из источников металлической жилы 1, окружающего ее изолятора 2 и наружной металлической оплетки 3.

Вход электрометрического прибора под управление

к жиле 1 и оплетке 3 (на рис. 2-7 он представлен RC -цепочкой). При

механических воздействий на растущие оплетки на частых участках перераспределяться

с лицевой стороны -изолятора. При разделении по ним случайных зарядов противоположного знака . Появление зарядов на изоляторе индуцирует заряды на

источник жиле. Емкости участка C 1 и С 2 невелики, и возникновение на них напряжения различны. На входе электрометрического измерителя напряжения, измеряющего от максимальной до нуля с постоянной времени Т= RC. Местные нарушения металлической оплетки со средним изолятором

постоянно постоянно присутствуют кабельные, спектральные

характеристики воздействия их шумов спектром механических воздействий.

Способ накопления низкочастотных шумов вытекает из механизма их возникновения. Наружная поверхность изолятора кабеля покрывается проводной возможностью,

например графит, и заряды на ней не встречаются, так как

имеется постоянный контакт между оплеткой и окружением

изолятора. Низкочастотные шумы

Таблица 2-2

Характеристики антивибрационных воздействий

| Т и π | Назначение | Наружный диаметр метр, мм | шумы | Емкость , пФ/м | Сопротивление , Ом/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АВК-1 | Для температуры от — 40 до + 60 o C и значением до 98% | 5,0 | 0,1 пКл при 3—5 Гц иоценка 45 м | — | — |
| АВК-2 АВК-3 | Стойкие к промышленному маслу и соленой воде | 3,7 | 30 мкВ при 40 — 60 и 500 Гц и 10 г | 110 80 | 10 11 после 48 ч в воде |
| АВК-6 | Для работы в диапазоне частот от 5 до 2500 Гц при 20 o C | 2,2 | 30 мкВ при 40—60 Гц и 10 г | 130 | 3*10 12 |
| АВКЭ-1 | То же, что АВК-1, но экранированный | 5,5 | 0,1 пКл при 3 — 5 Гц и величине 45 мм | — | — |
| АВКТ-1 АВКТ-2 | Теплостойкие | 2,5 3,5 | 100 мкВ при 40—60 Гц и 10g | 110 80 | — |
| АВКТ-3 АВКТ-4 АВКТ-5 | Теплостойкие с фторопластовой изоляцией | 2,0 2,0 3,5 | 50 мкВ при 40—60 Гц и 10 г | 110 130 130 | 5*10 12 при нормальных условиях и 5*10 11 при 200С |

4*

51

резкое обострение, паразитарные токи антивибрационных заболеваний Характеристики некоторых антивибрационных сигналов обнаруживаются в табл. 2-2.

или напряжением uш, для определения которых один конец кабеля подсоединяют через ЭМУ к осциллографу, другой оставляют разомкнутым. Участок кабеля закрепляют  в зажимах вибро- устройства и по осциллографу  определяется иш, а затем по известной емкости образца  подсчитывается qш.

Возможны и более объективные  методы определения шумовых свойств кабелей [2-10]. Наилучшую воспроиз- водимость дает метод периодического  скручивания предварительно напряженного  кабеля(рис. 2-8). Отрезок  кабеля 1 верхним концом  зажат в штативе 2 и подсоединен  к измерителю шумовых напряжений, например осциллографу. На нижнем конце кабеля закреплен  эквивалентная емкость дат-

Рис. 2-8. Схема аппарата для испытания кабелей.

Шумовые свойства антивибрационных принято задавать зарядом q ш цилиндр 3, в нем размещается датчик, с предметами, которые можно использовать с кабелем. Кабель с натянутой пружиной 4, прикрепленной к цилиндру 3. Цилиндр зажат между пластинами 5 и 6, Одно из двух включений с виброиспытательным стендом и возвратно-поступательными перемещениями в соответствии с указанными стрелками. Амплитуду и скорость передачи можно регулировать. Цилиндр 3 и нижний предел измерения измеряют крутые ожидания на некоторый угол. Для улучшения воспроизводимости показан верхний конец дисплея, который ранее закручивался под углом до 360°. Шумовые свойства оцениваются коэффициентом u ш C ∑ /а, где и ш — напряжение шумов ; а — угол периодического закручивания волокна;

С ς — количество емкостей присоединенной и присоединенной. Этот фактор для каждого типа случайных случаев может быть использован при использовании функции закручивания и присоединенной емкости.

К электрометрической аппаратуре иногда дают набор малошумящих кабельных соединений. Электрометры Sagu 401 фирмы Applied Physics (США) включают в себя кабельные соединения, рекомендуемых при измерении токов до 10 -13 , 10 -14 и l0 -l5 A соответственно.

Глава третья

ПАССИВНЫЕ ЭЛЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЕ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ. ИСТОЧНИКИ

МАЛЫХ ТОКОВ

3-1. ВЫСОКООМНЫЕ РЕЗИСТОРЫ

- выполнения

Быстродействующим высокоомным резистором служила ионизационная камера, работающая в ненасыщенном режиме, где ток пропорционален приложенному напряжению. В дальнейшем были развиты и другие принципы построения высокоомных резисторов: жидкостных и твердых (объемной и взрывной проводимости), в том числе с использованием черной светонепроницаемой бумаги, тонких металлических слоев, графита, туши, сажи, свинцово-силикатных стеколов [Л. 3-2, 3-17].

В электрометрии используются непроволочные высокоомные резисторы; проволочные резисторы с сопротивлением до 10 12 —10 13 Ом изготовлены не могут быть. На базе литого микропровода конструктивные резисторы с номинальными значениями сопротивлений до 10 9 Ом, получаются структуры микропроволочных резисторов на 10 10 и 10 11 Ом.

- Композиционные резисторы

Производство высокоомных непроволочных резисторов освоено после второй мировой войны. Большинство из серийных резисторов — композиционные лакопленочные. Они имеют ряд достоинств. Сечение проводящего