Глава третья

ПАССИВНЫЕ ЭЛЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЕ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ. ИСТОЧНИКИ

МАЛЫХ ТОКОВ

3-1. ВЫСОКООМНЫЕ РЕЗИСТОРЫ

- Принципы выполнения

Первым высокоомным резистором служила ионизационная камера, работающая в ненасыщенном режиме, где ток пропорционален приложенному напряжению. В дальнейшем были развиты и другие принципы построения высокоомных резисторов: жидкостных и твердых (объемной и поверхностной проводимости), в том числе с использованием черной светонепроницаемой бумаги, тонких металлических слоев, графита, туши, сажи, свинцово-силикатных  стекол [Л. 3-2, 3-17].

В электрометрии используются непроволочные высокоомные резисторы; проволочные резисторы с сопротивлением до 1012—1013 Ом изготовлены быть не могут. На базе литого микропровода выполняют резисторы с номинальными значениями сопротивлений до 109 Ом, делаются попытки изготовить микропроволочные резисторы на 1010 и 1011 Ом.

- Композиционные резисторы

Производство высокоомных непроволочных резисторов освоено после второй мировой войны. Большинство из серийных резисторов — композиционные лакопленочные. Они имеют ряд достоинств. Сечение проводящего

элемента у композиционных резисторов велико, что повышает надежность. Технология производства не требует сложного оборудования, дорогостоящих материалов, высокотемпературных или вакуумных процессов. При изготовлении имеется возможность управлять электрическими свойствами резисторов изменением состава композиции. В частности, можно изменять значение и знак температурного коэффициента. Недостатками композиционных резисторов являются зависимость сопротивления от напряжения, большие шумы, плохая устойчивость к воздействиям влаги и температуры и значительная емкость.

В СССР выпускаются высокоомные резисторы типа КВМ— композиционные вакуумированные малогабаритные и типа КЛМ— композиционные лакированные малогабаритные. Их свойства регламентируются ГОСТ 10686-63 «Резисторы постоянные композиционные пленочные», а методы испытаний ГОСТ 3223-67 «Резисторы постоянные. Методы испытаний».

При изготовлении композиционных резисторов пленочная композиция наносится [Л. 3-10] на керамическое основание: фарфор при номинальных сопротивлениях до 1011 Ом и ультрафарфор или стеатит при больших. Композиция состоит из фенольной смолы и умеренно прокаленной канальной сажи, имеющей высокую дисперсность, и наносится методом окунания. Значения сопротивлений варьируют изменением концентрации сажи. Окончательная подгонка производится спиральной или продольной нарезкой, а в пределах 10—20%—термическими воздействиями. Резистивный элемент покрывается защитной эмалью с низкой температурой сушки.

Резисторы КЛМ негерметизированные, а резисторы КВМ герметизированные. В последних резистивный элемент запаивается в стеклянный баллончик с вакуумом 5—10 Па (0,05—0,1 мм рт. ст.). Предварительно проводится тренировка в вакууме при 80oC. Наружная поверхность баллончика обрабатывается гидрофобизирующими средствами.

- Основные свойства

Характеристики серийно выпускаемых резисторов с сопротивлением до 5∙1014 Ом приведены в табл. 3-1.

Стабильность. Изменение сопротивления композиционных резисторов со временем связано с разнообразными 54

Таблица 3-1

Характеристики серийных высокоомных резисторов

| Тип | Изготовитель | Вид резистора | Размеры, мм |  | Диапазон сопротивлений, Ом | Допускаемое отклонение, % | Максимальное напряжение, B, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Длина | Диаметр |  |  |  |
| квм | СССР | Вакуумированный | 51 | 5 | 1,5*107—109 1,2-109—1012 | 5; 10; 20; 10; 20 | 100 |
| клм | СССР | Невакуумированный | 25—29 | 5,5—7 | 107—1010 1,5∙1010-1012 | 5; 10; 20; 10; 20 | 300 |
| TR142 | Тесла (Чехословакия) | Вакуумированный | 55 | 8 | до 1012 | 10 | — |
| HWK | Народное предприятие WBN, Teltow (ГДР) | Невакуумированный | 16—45 | 6—11 | 5-106—1012 | 10; 20 | 100—3500 |
| RX-1 | Victoreen (США) | Вакуумированный | — | — | 108—1012 1012—1014 | 2 5; 10 | 1000 |
| HSD HSK | Resistance Products Со (США) | — | 19—75 | — | до 1014 | 3; 5; 10 | До 1500 |

| Тип | Изготовитель | вид резистора |
| --- | --- | --- |
| PY3611 PY3623 PY3635 | Welwyn Electrical Lab. Ltd (Англия) | — |
| — | Compagnie Generale de Теlegraphie Jans Fil (Франция) | Вакуумированный |
| Stabilme- tal A4 | Radiaco (Франция) | — |
| SWK 6/70 | Rosental (ФРГ) | Невакуумированный |
| АРК 1,4 | Electronic (ФРГ) | Вакуумированный |

Продолжение табл. 3-1

| Размеры, мм |  | Диапазон сопротивлений , Ом | Допускаемое отклонение, % | Максимальное напряжение , В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| длина | диаметр |  |  |  |
| — | — | 107—1012 | 10; 20 10; 20 10; 20 | 500 1000 2000 |
| 40 | 5 | 107—5*1014 | 2; 5; 10 | 500 |
| 40 | 6.3 | 106-1013 | 5; 10; 20 | 1500 |
| — | — | 107-1011 1011—1013 | 10 25 | 1000 3000 |
| — | — | 5*106—108 108—1010 1010—1011 | 1 5 20 | 500—8000 |

57

Основные  выводы сводятся к следующему. Вакуумированные резисторы имеют лучшую стабильность, чем Невакуумированный . Стабильность, как правило, увеличивается с увеличением срока старения резистора. Сопротивление большинства (до 80%) вакуумированных резисторов при старении уменьшается. Резисторы, сопротивление которых со временем уменьшается, стабильнее, чем те, сопротивление которых увеличивается. Последние обычно крайне нестабильны. Среди состаренных резисторов КВМ от 5 до 20% имеет нестабильность менее 0,3—0,5% в год для номинальных значений 109—1012 Ом и 0,5— 1% в год для 1013—1014 Ом. Для повышения стабильности резисторы КЛМ тренируют несколькими

физическими явлениями и носит сложный характер, зависящий от особенностей резистора, технологии изготовления, естественного и искусственного старения и условий, в которых он находится. Основными причинами старения являются [Л. 3-10]: структурные изменения в проводящем материале (кристаллизация); поглощение и выделение газов, окисление проводящего материала; необратимые изменения в связующей основе (полимеризация, объемная усадка, деструкция, механическое разрушение); диффузия летучих защитного покрытия в проводящий слой, отвердевание покрытия.

Нестабильность различна при хранении и при электрической нагрузке. Изменение сопротивления резисторов КВМ за 2 года хранения по ГОСТ 10686-63 не превышает 5%. Нестабильность резисторов в нормальных условиях {Л. 3-23] тем больше, чем больше сопротивление резистора (рис. 3-1). При повышении температуры процесс ускоряется, и при 100oC нестабильность достигает 5% в месяц. Нестабильность высокоомных резисторов рассматривается в ряде работ [Л. 3-28, 3-31]. Основные

Рис. 3-1. Зависимость длительной нестабильности от номинального сопротивления резистора.

температурными циклами от —40 до +60oC или выдерживают несколько недель при 50—70oC. Резисторы КВМ рекомендуется выдерживать 100ч при 100C, а затем 2—3 недели в нормальных условиях.

Влияние температуры. С увеличением температуры сопротивление проводящего слоя уменьшается, связующая среда проводящего слоя расширяется, что увеличивает сопротивление, изменяется проводимость изоляционного покрытия. Результирующая зависимость сопротивления композиционных резисторов от температуры может иметь сложный характер. Резисторы КВМ предназначены для работы при температурах от —60 до +85oC. Для резисторов КЛМ нижняя граница температур та же, а верхняя равна +100oC при сопротивлениях до 1010 Ом и + 70oC при больших. В табл. 3-2 приведены температурные коэффициенты сопротивления (ТКС) для резисторов КВМ, КЛМ и других типов. На практике требования нормативных документов в отношении ТКС выполняются не всегда. Резисторы КВМ с сопротивлением до 1011 Ом в большинстве случаев удовлетворяют требованиям ГОСТ 10686-63, а ТКС резисторов с сопротивлением 1012 Ом в 2—3 раза превосходит допустимый.

Влияние напряжения. Плотность тока в контактах между зернами проводника композиционных резисторов может быть высокой. Возникающие локальные перегревы вызывают изменение сопротивления резистора. С увеличением напряжения сопротивление резисторов в соответствии со знаком ТКС проводящего слоя обычно уменьшается. При положительном ТКС могут наблюдаться и небольшие увеличения сопротивления/ Нелинейность может также вызываться зависимостью от напряжения проводимости зазоров или диэлектрических прослоек между зернами.

Влияние напряжения характеризуется коэффициентом напряжения

где Ru1 и Ru2 - сопротивления при напряжениях U1и U2

Согласно ГОСТ 10686-63 U1=10 В и 100 В.

В зарубежной практике принято пользоваться коэффициентом

При U1=0,lU2 имеем K`н=Kн/0,9U2. Значение K'н зависит от напряжения и характеризует нелинейность резистора лишь в данном интервале напряжений.

Влияние напряжения (рис. 3-2) тем больше, чем больше сопротивление резистора [Л. 3-23]. В табл. 3-2 приведены коэффициенты напряжения K`н для резисторов различных типов. Практические исследования нелинейности [Л. 3-31, 3-35]

Рис. 3-2. Зависимость коэффициента напряжения от номинального сопротивления резистора.

Рис. 3-3. Зависимость коэффициента напряжения от напряжения.

большей частью не касаются напряжений ниже 1 В, при которых обычно работают резисторы в электрометрической аппаратуре. Для резисторов фирмы Victoreen с сопротивлениями 1010 и 1011 Ом зависимость K`h(u) имеет [Л. 3-30] линейный характер (рис. 3-3), что позволяет экстраполировать ее в область малых напряжений (пунктир на рис. 3-3). Требуются, конечно, более широкие исследования в этом направлении..

Встречаются резисторы, имеющие нормальные свойства при больших напряжениях и полный разрыв цепи при малых.

Влияние радиоактивного излучения. Воздействие ионизирующего излучения на высокоомные резисторы вызывает ионизацию диэлектриков и дополнительную проводимость. Излучение также приводит к необратимым измерениям структуры и свойств материалов, уменьшая их сопротивление. Композиционные резисторы более чувствительны к влиянию ионизирующих излучений,

Таблица 3-2

Температурный коэффициент сопротивления (ТКС) и коэффициент напряжения К'н высокоомных резисторов

| тип резистора | Исполнитель | ткс, %/к | K`н %/В |
| --- | --- | --- | --- |
| квм | СССР | От —0,2 до +0,1 для температур от —60 до +20°С; +-0,2 для темпера- тур от +20oC до максимальной | +-0,06 для сопротивлений до 1011 Ом при U=10÷100 В; от —0,11 до +0,06 для сопротивлений более 1,2∙1011 Ом при U=10÷100 В |
| клм | СССР | Для сопротивлений до 1010 Ом то же, что для резисторов КВМ. Для сопротивлений выше 1010 Ом: от —0,25 до 0,15 для температур от —60 до +20C; +-0,25 для температур от +20oC до максимальной | От —0,17 до +0,06 при U=10÷100 В |
| TR142 | Тесла (Чехословакия ) | 0,15 | 0,1 |
| RX-1 | Victoreen (США) | От —0,06 до —0,15 | —0,02 для сопротивлений 1010 Ом; —0,06 для сопротивлений 1012 Oм; —0,10 для сопротивлений 1013 Ом при U=1÷100 В |
| — | Compagnie Generale de Telegra- pħie Jans Fil (Франция) | От —0,2 до —0,4 | —0,5 при U = 10÷100 В |
| АРК1.4 | Electronic (ФРГ) | 109 Ом: —0,15 1011 Ом: —0,4 | —0,015 —0,04 |

ний, чем, например, металлопленочные или металлоокисные. Действие радиации снижается герметизацией резистора или помещением его в пластмассовую оболочку.

Собственная емкость. Композиционные резисторы имеют емкость 0,1—0,2 пФ. Она носит распределенный характер, и эквивалентная схема резистора может быть представлена последовательным соединением большого количества RC-цепочек. Обычно для описания поведения резистора пользуются одной RC-цепочкой, однако такая эквивалентная схема является приблизительной. Для того чтобы она точно отображала поведение резистора, нужно принять ее параметры (7? и С) зависящими от частоты.

Собственные помехи. Источники помех в композиционных резисторах изучены мало. Предположительно постоянные составляющие помех обусловлены термо-э.д.с., контактной разностью потенциалов, паразитными токами изоляторов и т. п. Паразитный ток резисторов КВМ доходит до 10-15—10-14 А и зависит от чистоты стеклянной оболочки. Резисторам присущи тепловые и токовые шумы. Источником токовых (избыточных) шумов являются флуктуации сопротивления, вызываемые изменением площади контактов между зернами проводника. Уровень токовых шумов пропорционален приложенному напряжению, их частотный спектр непрерывен, а спектральная плотность зависит от частоты примерно по закону l∕f. Уровень токовых шумов резистора может быть охарактеризован собственным коэффициентом шумов, равным отношению полных шумов к тепловым. В ГОСТ 10686-63 шумы резисторов КВМ и КЛМ не нормируются, экспериментальное определение их представляет собой сложную задачу.

Виброшумы. Резонансные частоты виброшумов резисторов КЛМ лежат в диапазоне 500—550 Гц [Л. 3-16J, их уровень не зависит от сопротивления резистора и составляет 2,5—5 мВ. Виброшумы резисторов КВМ существенно больше, иногда в сотни—тысячи раз. Сердцевина резистора КВМ может при вибрациях перемещаться в полях, создаваемых зарядами на близлежащих изоляторах, что приводит к появлению наведенных зарядов на резистивном элементе. Если резистор находится под напряжением, то емкость резистивного элемента заряжена и ее изменение при вибрациях также вызывает появление паразитных сигналов. Для уменьшения вибро-

шумов резисторы КВМ следует крепить жестко и экранировать их от полей. Резко уменьшает виброшумы центрирование сердцевины резистора внутри стеклянного баллона распорками, например из пермаллоя (рис. 3-4).

3-2. ЛОГАРИФМИРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

- Общие сведения

Вольт-амперная характеристика логарифмирующих элементов (ЛЭ) для преобразования малых токов в напряжение описывается уравнением [Л. 3-8]

U=a0+a1lg I +ΔU(I),	(3-1)

Рис. 3-4. Конструкция виброустойчивого резистора.

где а0 и a1 — постоянные коэффициенты, имеющие размерность напряжения, а под I понимается значение тока, отнесенное к 1 А. Член ΔU(I) дает отклонение характеристики от логарифмической. Электровакуумные и полупроводниковые ЛЭ удовлетворяют уравнению (3-1) в диапазоне токов до 6—10 порядков при нижней границе диапазона до 10-15—10-14 А.

Вольт-амперная характеристика конкретного ЛЭ может быть представлена бесконечным множеством выражений вида (3-1) с разными значениями параметров a0, a1 и ΔU(I). Такое выражение из этого множества, при котором максимальное значение члена ΔU(I) минимально, называют логарифмической характеристикой ЛЭ. Диапазон токов, для которого установлены a0, a1 и ΔU(I), именуют диапазоном логарифмической характеристики. Коэффициент α0, равный напряжению на ЛЭ при токе 1 А, называют смещением логарифмической характеристики, его изменение смещает характеристику в направлении оси напряжений. Коэффициент a1 равен приращению напряжения на ЛЭ при изменении тока на декаду и называется крутизной логарифмической характеристики. Член ΔU(I) представляет напряжение нелинейности характеристики.

Динамическое сопротивление ЛЭ находится дифференцированием уравнения (3-1), оно обратно пропорционально входному току

Статическое сопротивление ЛЭ также зависит от тока через элемент, оно максимально при

Основным источником погрешности логарифмирующих преобразователей тока в напряжение является нелинейность ∆U(I). Из уравнения (3-2) следует, что относительная погрешность преобразования тока с помощью ЛЭ связана с его нелинейностью выражением

т. е. постоянна при постоянстве абсолютной погрешности преобразования по напряжению. Для уменьшения относительной погрешности необходимо минимизировать отношение ∆U/a1.

Существенным источником погрешности является влияние дестабилизирующих факторов, из которых главными являются температура, а для электровакуумных ЛЭ еще и параметры электрического режима. При этом могут изменяться все параметры характеристики ЛЭ. Временной дрейф логарифмической характеристики также проявляется в изменении этих параметров.

- Электровакуумные логарифмирующие элементы

Параметры логарифмической характеристики. В электровакуумных ЛЭ вольт-амперная характеристика определяется распределением (по Максвеллу) скоростей электронов, эмиттируемых термокатодом при отрицательных и небольших положительных напряжениях на аноде, и имеет вид:

где U — разность потенциалов анода и катода диода; I — ток через диод; I0 — ток через диод при U=0; K— постоянная Больцмана; Т — абсолютная температура катода; q — заряд электрона.

63