6Π2.1.081 И 48

УДК 621.317.3.01

Илюкович А. М.

И 48 Техника электрометрии. М., «Энергия», 1976. 400 с. с ил.

В книге рассматриваются методы и средства измерения малых электрических сигналов в высокоомных цепях и сопротивлений таких цепей при малых уровнях постоянных или медленно меняющихся токов (вплоть до 10-16—10-17 А). Даны общие сведения об электрометрических объектах измерения, об электрометрической аппаратуре и ее элементах. Подробно изложены принципы построения и свойства различных типов электрометрических усилителей напряжений. Проанализированы вопросы, связанные с построением электрометрических измерителей напряжений, зарядов, токов, сопротивлений, параметров емкостных объектов на инфранизких частотах. Описаны методы и средства поверки электрометрической аппаратуры, затронуты особенности ее эксплуатации.

Книга предназначена для специалистов по электроизмерительной технике, занимающихся созданием и производством электрометрической аппаратуры, а также для лиц, применяющих ее на практике.

© Издательство «Энергия», 1976 г.

| 30306-054 |  |
| --- | --- |
| И 051(01)-76 | - 258-75 |

6П2.1.081

ПРЕДИСЛОВИЕ

Для развития современной науки и техники характерна все большая дифференциация отдельных областей. Эта тенденция распространяется и на электроизмерительную технику, в рамках которой сравнительно недавно сложилось еще одно новое направление — так называемая электрометрия.

Появление самого понятия «электрометр» относится к середине XVIII в. Его возникновение связано с работой акад. Г. В. Рихмана, который создал первое в мире устройство, обладавшее всеми основными элементами современного электроизмерительного прибора. В этом  устройстве, а также в последовавших за ним системах аналогичного назначения для оценки изучаемых электрических явлений использовались силы электростатического притяжения. В те времена еще не было ясно, что электрические явления многообразны и характеризуются большим количеством взаимосвязанных параметров, поэтому введение понятия «электрометр» было вполне закономерным.

В XIX в., когда были созданы электроизмерительные приборы других типов (гальванометр, амперметр, вольтметр, счетчик электроэнергии и т. п.), понятие «электрометр» несколько уточнилось и им стали обозначать высокочувствительные приборы электростатической системы с очень большим входным сопротивлением, т. е. с очень малым входным током.

К концу XIX в. электростатические электрометры достигли высокой степени совершенства и использовались как одно из основных средств электрических измерений в экспериментальной физике. Максвеллом, а затем другими авторами, была разработана их подробная теория. С помощью электрометров оказалось возможным измерять не только малые напряжения в высокоомных цепях, но и малые электрические токи и заряды

3

ионизационных камер и других объектов, а также большие сопротивления. Экспериментальные исследования, выполненные с использованием электрометров Резерфордом, супругами Кюри и другими крупнейшими учеными, послужили основой для фундаментальных открытий в ядерной физике.

В 30-х годах нашего столетия наряду с электростатическими электрометрами начали использовать усилители на электронных лампах с малым сеточным током и большим входным сопротивлением, которые получили название ламповых электрометров. Сразу же после второй мировой войны появились электрометры на так называемом динамическом конденсаторе, а затем электрометры на полевых транзисторах с МОП-структурой и других элементах. В последние 20—30 лет на базе различных электрометров создано большое количество разнообразных приборов с широкими метрологическими, функциональными и эксплуатационными возможностями; эти приборы обычно объединяют понятием «электрометрическая аппаратура».

За это время многократно расширились области применения электрометрической аппаратуры для научных исследований и произошло внедрение ее в промышленность, энергетику, здравоохранение и пр. Уровень развития современной электрометрической аппаратуры в значительной степени определяет прогресс ряда важнейших направлений науки и техники: техники физического эксперимента, техники диэлектриков и высокоомных полупроводников, микроэлектроники, техники ионизирующих излучений, масс-спектрометрии, вакуумметрии, газовой хроматографии, низкочастотной пьезометрии, электрохимии, рН-метрии, биологии (внутриклеточные исследования), исследований космических излучений и многих других.

Исследованием, созданием, производством и использованием электрометрической аппаратуры занимается много организаций, в ряде случаев специализированных. Количество типов серийной электрометрической аппаратуры в нашей стране исчисляется десятками, а если учитывать средства измерений, в которых такая аппаратура используется в виде встроенных узлов, то сотнями. Ежегодно в мире публикуется большое количество работ по электрометрическим методам и средствам измерений.

4

Таким образом, на смену электростатическому электрометру, сослужившему добрую службу в технике физического эксперимента, пришла новая разнообразная аппаратура, с помощью которой решаются не столько лабораторные, сколько промышленные задачи. В рамках электроизмерительной техники выделилось еще одно направление. Обычно его называют электрометрией (существует и текстуальное толкование термина «электрометрия», когда им обозначают всю электроизмерительную технику в целом; мы будем пользоваться этим термином только в его условном значении, происхождение которого было объяснено выше). Современная электрометрия характеризуется самостоятельными областями применения и своими электрометрическими диапазонами измеряемых параметров. Физические процессы, определяющие метрологические характеристики электрометрических средств измерений, во многом специфичны и не характерны для других направлений электроизмерительной техники. Соответственно специфичны и принципы построения таких средств измерений и их элементов. Большим своеобразием отличаются методы и средства для метрологического обеспечения единства и правильности измерений в электрометрическом диапазоне. Правила эксплуатации электрометрической аппаратуры также отличны от общепринятых для других электроизмерительных приборов.

Вместе с тем опыт, накопленный в области электрометрии, еще не обобщен, что сдерживает ее дальнейшее развитие. По отдельным видам электрометрической аппаратуры выпущено много интересных работ, в том числе ряд монографий. Однако общее рассмотрение всех методов и средств электрометрических измерений в их естественной взаимосвязи с единых научно-технических позиций и с одинаковой глубиной проработки отдельных вопросов отсутствует. Решению этой задачи и посвящена данная работа.

Сказанное выше о своеобразии электрометрии как направления электроизмерительной техники, конечно, не означает, что электрометрия развивается вне рамок электроизмерительной техники в целом. Многие методы измерения и принципы построения средств измерений с успехом полностью или частично заимствуются. Именно развитие электроизмерительной техники создало необходимую базу для современного подъема

5

электрометрии. В данной работе, однако, нас будут интересовать в первую очередь именно те вопросы, которые специфичны для методов и средств электрометрии. При этом предполагается, что читатель хорошо знаком с основами электроизмерительной техники, особенно с измерениями на постоянном токе.

При написании книги автор в одинаковой степени опирался на многочисленные публикации по отдельным вопросам электрометрии и на более чем десятилетний опыт руководимой им лаборатории электрометрии ВНИИФТРИ. Сотрудников этой лаборатории В. М. Борзова, Л. А. Всеволожского, И. В. Дзюбенко, Л. В. Клемина, В. А. Куликова, И. П. Михайлову, Т. О. Петрову, А. Е. Стреличеву, Ю. А. Цыганкова и других автор просит принять глубокую признательность, поскольку без их творческой активности появление этой работы было бы невозможным. Автор благодарен многочисленному отряду коллег из других организаций за их постоянную дружескую помощь в работе над проблемами электрометрии и рукописью этой книги. Сделанные рецензентом докт. техн, наук Д. Е. Полонниковым замечания позволили значительно улучшить рукопись книги.

Как первый опыт в области обобщенного рассмотрения электрометрии книга не лишена недостатков. Все замечания, которые читатели возьмут на себя труд направить по адресу: Москва, 113114, Шлюзовая наб., 10, изд-во «Энергия», будут с благодарностью и внимательно изучены.

Автор

Глава первая

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОБ ЭЛЕКТРОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДАХ

И СРЕДСТВАХ ИЗМЕРЕНИЙ

И ЭЛЕКТРОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ

1-1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДАХ И СРЕДСТВАХ ИЗМЕРЕНИЙ

- Отличительные свойства

Наиболее характерной особенностью электрометрической аппаратуры, отличающей ее от других видов средств электроизмерительной техники, является специфический характер источников собственных помех, определяющих реально достижимый порог чувствительности. К ним относятся паразитные токи изоляторов, паразитные токи от фонового радиоактивного излучения и радиоактивной загрязненности материалов, электростатические поля, создаваемые зарядами на изоляторах и контактной разностью потенциалов, и т. п.

Все эти источники собственных помех проявляются только при малых токах. Следовательно, наиболее общим признаком всех видов электрометрических средств измерений является малый уровень тока во входных измерительных цепях (порядка 10-17—10-10 А). Этот признак определяет многие особенности электрометрической аппаратуры.

Во-первых, малые токи превышают токи тепловых шумов и, следовательно, могут быть обнаружены на фоне шумов только в очень высокоомных цепях. Среднеквадратичное значение собственного тока тепловых шумов объекта с сопротивлением R в полосе частот Δf

7

равно:

где K=1,38∙10-23 Дж/К — постоянная Больцмана; Т — абсолютная температура (см. § 1-3).

Если, например, при ∆f = 1 Гц требуется получить при комнатной температуре (Т≈300К) для некоторой цепи √i2t≤10-15 A, to необходимо, чтобы сопротивление этой цепи R≥1,5∙ 1010 Ом. Таким образом, входные цепи электрометрической аппаратуры высокоомны.

Во-вторых, малые токи могут превышать токи тепловых шумов лишь в не очень широком диапазоне частот. Ток тепловых шумов растет пропорционально √Δf и при больших ∆f может быть значительным даже при больших сопротивлениях цепи. Кроме того, если сопротивление R цепи велико, то даже малые шунтирующие R емкости приводят к существенному ограничению полосы пропускания такой цепи. Таким образом, характерные особенности электрометрической аппаратуры проявляются тем в большей степени, чем меньше ее полоса пропускания.

Заметим, что электрометрические средства измерений работают только при постоянных и медленно меняющихся сигналах. Именно в этом частотном диапазоне действует большинство указанных источников собственных помех и проявляются особенности электрометрической аппаратуры.

Все сказанное относится и к электрометрическим средствам измерений и к объектам измерений электрометрического диапазона, последние тоже высокоомны и работают при постоянных или медленно меняющихся сигналах. Источники собственных помех таких объектов определяются малым уровнем тока в них и, как следствие этого, их большим сопротивлением.

- Основные виды

Электрометрические средства измерения, как и любые другие [Л. 1-25], по признаку их назначения разделяются на меры, измерительные преобразователи, измерительные приборы и комплексные измерительные устройства. Последние еще не получили применения в электрометрии, поэтому дальнейшее рассмотрение ограничится первыми тремя группами. Мы также не бу- 8

дем проводить четкого разделения между измеритель-
ными преобразователями и приборами, поскольку в элек-
трометрии чаще всего различие между ними состоит
лишь в наличии у приборов встроенных выходных ука-
зателей. В первую очередь будут рассмотрены приборы
и преобразователи, а меры будут рассмотрены отдельно
в разделах о поверке измерителей разных величин.

По признаку измеряемых или воспроизводимых ве-
личин электрометрические средства измерений разделя-
ются [Л. 1-13—1-15] на средства измерений напряжений,
токов, зарядов (параметры сигналов), сопротивлений и
емкостей (параметры цепей).

в) Принципы построения

Рассмотрим основные особенности измерений каж-
дого из параметров сигналов и параметров цепей элек-
трометрического диапазона. Начнем с измерения напря-
жений. Источник сигнала будем характеризовать вну-

тренним сопротивлением Ri
и полезным сигналом Ux,
а измеритель — входным со-
противлением Rвх и уровнем
собственных помех по на-
пряжению еп и по току iп

(см. § 4-2). Под собственны-
ми помехами будем пони-
мать совокупность шумов,
дрейфа и смещений нуля (по

напряжению и току соответственно

), т. е. сумму переменных, медленно меняю-
щихся и постоянных составляющих. Входную емкость
измерителя учитывать не будем, поскольку переходные
или частотные свойства измерителя нас пока не инте-

ресуют.

Эквивалентная схема для измерения напряжений,

составленная с учетом сказанного, приведена на
рис. 1-1, где Э — идеальный (с бесконечно большим
входным сопротивлением и не имеющий собственных
помех) электрометрический измеритель напряжений.

Показания электрометрического измерителя Э

9

Непременным условием правильности измерений является Rвх>>Ri. При Ri = 1012÷ 1013 Ом, что может

Рис. 1-1. Эквивалентная схема измерения напряжений.

т. е. относительная погрешность измерений, вызываемая собственными помехами измерителя, равна (eп+ iпRi)∕Ux и для

ее снижения необходимо уменьшать еп и iп. Таким образом, электрометрический измеритель напряжений должен иметь возможно большее входное сопротивление и возможно меньшие собственные помехи по напряжению и току.

Чтобы пояснить принцип действия электрометрических измерителей токов, целесообразно воспользоваться понятиями измерителей, управляемых током, и измерителей, управляемых напряжением. В первом случае измеритель реагирует на наличие и уровень тока на входе. Характерным примером являются приборы магнитоэлектрической системы. Во втором случае измеритель реагирует на наличие и уровень напряжения на входе. Примером могут служить приборы электростатической системы. В измерителях, управляемых током, входная цепь чаще всего представлена обмоткой, через которую пропускается измеряемый ток. Сопротивление обмотки по конструктивным и технологическим соображениям не превышает сотен — тысяч ом, и уровень тепловых шумов по току велик. Для измерения малых токов такие приборы не пригодны. В измерителях, управляемых напряжением, входное сопротивление может быть очень большим (вплоть до бесконечности), а тепловые шумы по току очень малы.

В принципе измерители, управляемые током, тоже могут быть достаточно высокоомными (до 109—1010 Ом), чтобы использоваться в электрометрическом диапазоне. Например, в усилителях с входным каскадом на биполярных транзисторах управляющим сигналом является ток, тем не менее удается получить большое входное сопротивление и обеспечить высокий порог чувствительности по току — до 8∙10-14 А. Ввиду высокоомности входных цепей все специфические особенности электрометрической аппаратуры сохраняются и в этом случае. 10

иметь место на практике, необходимо, чтобы Rbx≥1014÷1016Ом. Эти значения приближаются к предельно возможным, т. е. к тем, которые обеспечиваются при использовании в качестве изоляции воздушных промежутков. При соблюдении условия Rnχ^Ri показания электрометрического измерителя

Однако предельно возможный порог чувствительности
по току пока удается обеспечить только с помощью из-
мерителей, управляемых напряжением, поэтому в даль-
нейшем будут рассматриваться только они.

При этом для измерения малого постоянного тока
его необходимо преобразовать в напряжение, а затем
определить это напряжение электрометрическим изме-
рителем. Имеется два вида преобразователей малых
токов в напряжение: резистор с большим (108—109 Ом
и выше) сопротивлением R и конденсатор емкостью С
с малыми утечками. Напряжение на резисторе пропор-
ционально измеряемому току Ix, а именно

напряжение на конденсаторе

Рис. 1-2. Эквивалентная схе-
ма измерения токов.

где Δt— время заряда, т. е. на конденсаторе произво-
дится преобразование тока в скорость изменения напря-

жения (Ix=CΔU∕Δt). Вместо
резистора иногда используют
высокоомный резистивный эле-
мент с логарифмической зави-
симостью между напряжением
и током, что часто полезно.
Иных способов преобразования
малых токов в напряжение не
существует (и не может суще-
ствовать, так как других эле-

ментов электрических цепей с достаточно большим для целей электрометрии сопротивлением, кроме резистора и конденсатора, нет).

Рассмотрим требования к электрометрическому измерителю напряжений при измерении малых токов методом резистора. Эквивалентная схема измерения токов приведена на рис. 1-2, где R0— сопротивление резистора-меры. Напряжение, измеряемое электрометром, равно:

где Rς = RвхR0∕(Rвх+R0). Условием правильного измерения является Rвx>>R0. При использовании

электрометрического усилителя (ЭМУ) вместо простейшего электрометра эквивалентное входное сопротивление ЭМУ за счет глубокой параллельной отрицательной обратной связи (ООС) может быть сделано очень малым, но это не противоречит последнему утверждению. Для ЭМУ требование очень большого сопротивления будет относиться к участку между входными и выходным потенциальными зажимами. При соблюдении условия погрешность равна:

Для ее снижения необходимо увеличивать сопротив-
ление резистора-меры (соответственно и Rвх) и умень-
шать собственные помехи по напряжению и по току,
т. е. требования к электрометрическому измерителю на-
пряжения те же, что и в предыдущем случае. Легко по-
казать, что аналогичные требования получаются и при

измерении малых токов с ис-
пользованием конденсатора.

При измерении малых мед-
ленно меняющихся зарядов
тоже необходимо, чтобы уро-
вень тока во входных цепях
был мал. В противном случае
скорость изменения измеряе-
мого заряда за счет наличия
этого тока ΔQx ∕ dt=I(t) будет
значительной и можно

контролировать только быстропротекающие процессы.

Низкоомные измерители, например баллистический гальванометр, не позволяют измерять малые заряды, так как тепловые шумы по току, а следовательно, и заряду у них велики. У наиболее чувствительного из баллистических гальванометров типа М17/13 постоянная составляет всего лишь 0,5*10-9 Кл-м/мм. Для измерения малых зарядов их необходимо преобразовать в напряжение, а затем определить это напряжение электрометрическим измерителем. Для этих целей используются конденсаторы с большим сопротивлением утечки. Напряжение Uc на конденсаторе емкостью С0 связано с измеряемым зарядом Qx известным выражением Uc = Qx/C0.

При измерении зарядов параллельно емкости источника Ci, заряд которого измеряется, подключается

12

Рис. 1-3. Эквивалентная схема измерения зарядов.

измерительная емкость C0 (рис. 1-3). Напряжение на электрометрическом измерителе

где t—время измерения.

Условием правильности измерений является Rвх* (Ci+C0) >>t. При этом утечкой заряда по -сопротивлению Rвх за время измерений можно пренебречь и тогда

и не нужно знать емкости источника и соединительной линии. При соблюдении этих условий погрешность измерений равна (iпt+eпC0)∕Qx и для ее снижения необходимо снижать помехи eп и iп, т. е. к электрометрическому измерителю напряжений предъявляются те же требования, что и в предыдущих случаях.

При измерениях параметров цепей объект не является источником энергии и необходимо пользоваться вспомогательным источником, измеряя параметры сигналов, возникающих при этом в контролируемой цепи. При измерении сопротивлений необходимо получить информацию о напряжении на объекте и токе через него. Измеритель напряжения должен быть электрометрическим, так как сопротивление объекта может быть велико. Токи через объект малы, и измеритель тока тоже должен быть электрометрическим. В частных случаях можно обойтись без одного из этих измерителей, например, если задавать напряжение на объекте и измерять ток через него либо задавать ток через объект и измерять напряжение на нем. Аналогичная ситуация имеет место и при измерении малых емкостей на инфранизких частотах.

г) Основные элементы

Итак, при любых измерениях в электрометрическом диапазоне используется электрометрический измеритель напряжений с большим входным сопротивлением и малыми собственными помехами по напряжению и току.

13

Для измерения малых токов и зарядов, кроме того, необходим пассивный электрометрический преобразователь измеряемой величины в напряжение. Если измерения больших сопротивлений и малых емкостей сводятся к измерению токов или зарядов, то такой преобразователь необходим и в этом случае. При измерении зарядов преобразователем может служить только конденсатор (имеется в виду случай, когда при измерении заряд сохраняется; если этого не требуется, то заряд можно пропустить через резистор и по интегральному значению зависимости тока через резистор от времени найти заряд), а при измерении токов еще и резистивные элементы: высокоомные резисторы или логарифмирующие элементы. Все они получили практическое применение. Пассивные электрометрические преобразователи относятся к категории пассивных двухполюсников [Л. 1-12].

Погрешность основной характеристики таких преобразователей (емкости для конденсатора, сопротивления для резистора и вольт-амперной зависимости для логарифмирующего элемента) полностью входит в погрешность измерений.

Следовательно, эта характеристика должна быть точно определена, стабильна во времени и при изменении окружающих условий. Наилучшими свойствами в этом отношении обладают конденсаторы, наихудшими—логарифмирующие элементы.

Емкость резистивных элементов и сопротивление утечки конденсаторов являются остаточными (не основными) параметрами. Они определяют переходные характеристики преобразователей: постоянную времени для резистивных элементов и максимально допустимое время преобразования для конденсаторов.

Пассивные преобразователи могут иметь собственные помехи. Как и все пассивные двухполюсники, их достаточно характеризовать одним источником собственных помех: либо по напряжению, либо по току [Л. 1-12]. Помехи пассивных электрометрических преобразователей оказывают прямое влияние на погрешность измерений, и желательно, чтобы они были малы.

В электрометрической аппаратуре используются и некоторые другие специальные элементы. В первую очередь это источники малых токов. Они могут применяться, как было указано выше, при измерении больших сопротивлений, а также в некоторых других случаях, к по- 14

грешности их основной характеристики — току на выходе — предъявляются жесткие требования.

Кроме того, в электрометрической аппаратуре применяются конструкционные элементы специального исполнения: изоляторы, переключатели, реле и пр. Общими требованиями к ним являются большое сопротивление утечки и малый уровень собственных помех. д) Границы электрометрического диапазона

Порог чувствительности электрометрических измерителей определяется уровнем их собственных аддитивных помех. В настоящее время лучшие электрометрические измерители напряжений имеют порог чувствительности примерно 2 мкВ, измерители токов 10-17 А, измерители зарядов 10-l6 Кл, измерители сопротивлений 1018—1019 Ом. Теоретическая граница порога чувствительности лежит еще ниже (§ 1-3).

По мере увеличения токов на выходе контролируемых электрометрических объектов сопротивления входных цепей электрометрической аппаратуры могут выбираться все более низкоомными, влияние собственных аддитивных помех, специфичных для электрометрического диапазона, уменьшается. На первое место выходят задачи другого характера.

Граница, отделяющая электрометрическую аппаратуру от неэлектрометрической, естественно, не является четкой. Она зависит от уровня токов во входных цепях, требуемой точности измерений, частотного диапазона и пр. Обычно уже при токах 10-11—10-10 А специфические особенности электрометрической аппаратуры не проявляются. На практике в электрометрических измерителях часто предусматривают диапазоны измерений, при которых токи существенно больше указанного уровня и иногда составляют до 10-4—10-2 А. Тем самым реализуется очень широкий рабочий диапазон. Это удобно, однако по существу использование электрометрических методов измерений становится оправданным лишь при токах ниже 10-10—10-8 А, когда измерители, управляемые током (например, фотогальванометрические усилители), перестают быть полезными. Эти значения мы и будем считать за верхний предел электрометрического диапазона при измерении токов.

Верхняя граница электрометрического диапазона при измерении напряжений тоже определяется уровнем токов

15

во входных цепях измерителей. Сопротивление
источника сигнала при этом не должно быть меньше
105—106 Ом, в противном случае ток тепловых шумов
будет слишком велик. Соответственно входное сопротив-
ление измерителя не должно быть ниже 107—108 Ом.
В каждом конкретном случае легко определить, отно-
сится та или иная задача к числу электрометрических
или нет. Например, для измерения напряжения 1 мВ
от источника с внутренним сопротивлением 108 Ом тре-
буется измеритель с входным сопротивлением порядка
1010 Ом, т. е. ток составит 10-13 А, и использование элек-
трометрического измерителя безусловно необходимо.
Если же в этом же источнике напряжение равно 100 В,
то ток составит 10-8 А и можно обойтись и без электро-
метрического измерителя.

При определении границ электрометрического диапа-
зона измерителей зарядов нужно учитывать не только
уровень измеряемых зарядов, но и постоянную времени
Т контролируемой цепи. Заряд в цепи с постоянной вре-
мени Т изменяется по экспоненте, начальный участок
Которой описывается уравнением

где Q0 — заряд при Δt=0.

Следовательно, утечка заряда ΔQ = Q0Δt∕T п ток утечки I(t)=∆Q∕Δt=Q0∕t Например, для измерения заряда Q0=l0-8 Кл при T=106 с требуется электрометрическая аппаратура (I=10-14 А), а при Q0=10-10 Кл и Т= = 0,01 с можно обойтись без таковой (I=10-8 А).

Аналогичным образом по уровню тока можно определить потребность в электрометрической аппаратуре и в случае измерения сопротивлений или емкостей.

1-2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОМЕТРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ ИЗМЕРЕНИИ

а) Предварительные замечания

Объекты, для измерения параметров которых необходима электрометрическая аппаратура, весьма разнообразны. По признаку измеряемой величины они могут быть разделены на источники напряжений, токов и зарядов, резистивные объекты и емкостные объекты. Ниже мы рассмотрим основные области применения каждого из видов электрометрической аппаратуры и применяемые при этом первичные измерительные преобразователи. Это позволит предста- 16

вить требования, предъявляемые к различным видам электрометрической аппаратуры в отношении метрологических характеристик, функциональных особенностей, условий эксплуатации и т. п.

- Источники напряжений

Источники малых постоянных и медленно меняющихся напряжений с большим внутренним сопротивлением по признаку процессов, обусловливающих появление сигнала, можно подразделить на электрофизические, электрохимические и электробиологические.

С разнообразными электрофизическими источниками напряжений электрометрического диапазона приходится встречаться при физических экспериментах. Примерами могут служить измерения гальваномагнитных, термоэлектрических, пьезоэлектрических и других эффектов в высокоомных материалах, в частности, при очень низких температурах. Для решения наиболее типовых задач выпускается специализированная аппаратура, например камеры (с высокочувствительными электрометрическими измерителями напряжений) для измерения эффекта Холла в высокоомных полупроводниках. При исследованиях такого рода электрофизических объектов обычно требуются измерители с непосредственным отсчетом или самопишущие измерители с порогом чувствительности на уровне единиц — десятков микровольт, иногда с высокой точностью; быстродействующая аппаратура, как правило, не нужна.

Широко распространенным электрофизическим объектом является

электростатическое поле. Электрометрические приборы применяются для измерения электростатических потенциалов при метеорологических исследованиях, диапазоны измеряемых напряжений при этом составляют 1—100 В, а условия эксплуатации крайне тяжелые. Необходимость измерения потенциалов электростатических полей часто возникает в различных отраслях промышленности и транспорта при контроле взрывобезопасности и пожаробезопасности (нефтетранспорт,

кинопромышленность и т. п.), а также при некоторых технологических процессах в бумажном производстве, текстильной промышленности и пр. Высокая чувствительность необходима при измерениях полей в процессе изучения электризуемости материалов, при исследованиях электрофотографических процессов и, особенно, при измерении параметров полей, создаваемых биологическими объектами. Нередко при измерении полей требуется, чтобы измеритель имел малую входную емкость; в противном случае наведенный на входе измерителя заряд будет сильно искажать исследуемое поле. Входное сопротивление измерителей потенциалов, как правило, должно достигать 1015—10l6 Ом, чтобы уменьшить до возможного минимума утечки наведенного заряда по входным цепям. В отдельных случаях при измерении полей используются быстродействующие измерители.

Из высокоомных электрохимических объектов, являющихся источниками малых постоянных напряжений, наиболее распространены стеклянные электроды для измерения концентрации водных растворов по электрохимическому потенциалу на границе электродов, опущенных в испытуемый раствор. Такие приборы, называемые рН-метрами,

необходимы в химической, металлургической, текстильной, целлюлозно-бумажной, фармацевтической и пищевой промышленности, в медицине, биологии, почвоведении и т. п. Промышленный

выпуск разнообразных рН-метров налажен во всех развитых странах.

2—377	17

Внутреннее сопротивление стеклянного электрода зависит от исполнения и материалов, обычно оно лежит в диапазоне от единиц до сотен мегом. Поэтому измеритель постоянных электрических потенциалов на электроде должен иметь входное сопротивление до 1011—1012 Ом. Диапазон потенциалов, с которыми приходится встречаться в рН-метрии, составляет для промышленных рН-метров от единиц милливольт до единиц вольт, а в лабораторных и специальных рН-метрах работают и с меньшими уровнями. Если диапазон измеряемых потенциалов широк, а переключение пределов измерения приборов нежелательно или невозможно, могут оказаться полезными электрометрические измерители напряжений с логарифмической характеристикой (Uвых=a+b*lgUx). Процессы, с которыми имеет дело рН-метрия, обычно протекают медленно, и к измерителям потенциалов в рН-метрах не предъявляют жестких требований в отношении быстродействия. Промышленные рН-метры для контроля технологических процессов чаще всего выполняются самопишущими. Погрешность измерения при этом не превосходит 0,5%. В последние годы начали появляться рН-метры с цифровым отсчетом.

При электробиологических исследованиях электрометрические измерители напряжений используются, в частности, для измерения парциального давления двуокиси углерода в крови и при изучениях биоэлектрических явлений в растительных и животных тканях. Особенно часто встречается задача регистрации электрической активности биологических препаратов с помощью стеклянных ультрамикроэлектродов. Для этих целей за рубежом начат серийный выпуск приборов. При таких внутриклеточных исследованиях генерируемые клеткой потенциалы лежат в диапазоне примерно от 1 мВ (начальный потенциал) до 200 мВ (потенциал действия). Сопротивление стеклянного электрода из-за его малого диаметра и наличия электрохимического перехода велико (десятки—сотни мегом), а выходная емкость микроэлектродов лежит в диапазоне от единиц до десятков пикофарад. Усилитель для работы с микроэлектродами должен иметь входное сопротивление до 1010 Ом и порог чувствительности на уровне долей милливольта. Так как регистрируемые потенциалы могут изменяться с большой скоростью, то усилитель должен иметь высокое быстродействие. Кроме того, он должен иметь малый паразитный ток на входе — меньше 10-10 А, иначе возникают дополнительные падения напряжения, искажающие результаты измерений, а исследуемая клетка будет раздражаться этим током и может изменить свои характеристики.

Проведенное рассмотрение показывает, что в зависимости от вида объекта с помощью электрометрических измерителей приходится измерять напряжения от единиц микровольт до десятков — сотен вольт. Требуемые входные сопротивления могут доходить до 1015— 1016 Ом. Широкий диапазон требований может предъявляться по частотным характеристикам, точности и функциональным возможностям, а условия эксплуатации могут быть не только лабораторными, но и промышленными, и полевыми.

- Источники токов

Подавляющее большинство электрометрических объектов измерения, выходным сигналом которых является ток, относится к категории электрофизических объектов. Среди них можно различать газовые (в том числе воздушные), вакуумные, твердотельные и жидкостные объекты.

18

Наиболее распространенным газовым (воздушным) источником малых токов является ионизационная камера. Внутреннее сопротивление камеры в режиме насыщения очень велико, и она может рассматриваться как генератор тока, близкий к идеальному. Ток на выходе камеры пропорционален мощности воздействующего на нее радиоактивного излучения. Ионизационные камеры используются для измерения ионизирующих излучений и некоторых других неэлектрических величин. Области применения ионизационных камер чрезвычайно многообразны: физические, биофизические и биохимические исследования, ядерная энергетика, метрологические работы в области ионизирующих излучений, геологоразведка и эксплуатация урановых и других месторождений, радиолучевая терапия, коллективный и индивидуальный дозиметрический контроль, в том числе в военно-полевых условиях и на космических кораблях, космические исследования радиоактивных излучений, измерение неэлектрических величин (бесконтактные толщиномеры, плотномеры и пр.) и т. п.

В зависимости от мощности контролируемого излучения, объема камеры и т. п. ток камеры может лежать в пределах от 10-17 до 10-7 А. При использовании камер для метрологических целей погрешность измерения тока не должна превышать десятых или даже сотых долей процента, в других случаях столь жестких требований к точности обычно не предъявляется. Высоких требований к быстродействию измерителей тока тоже обычно не выдвигается, а нередко допустимо измерение среднего за некоторый промежуток времени значения тока. В отдельных случаях, например при контроле и автоматическом управлении ядерными реакторами или при регистрации ионизирующих излучений в космическом пространстве, измеритель тока должен быть быстродействующим.

Многообразными могут быть требования к регистрирующим устройствам измерителей токов камер. При контроле длительных процессов используются самопишущие электрометрические измерители токов. Для установки на космических аппаратах, а также и в некоторых других случаях очень удобными оказываются измерители с выходным сигналом в виде количества импульсов или частоты. Все шире применяются измерители малых токов с цифровым отсчетом и с выходом на цифровую вычислительную машину. Нередко используются приборы с логарифмической характеристикой, обеспечивающие широкий рабочий диапазон без переключения пределов измерения. С их помощью определяют мощность и период ядерных реакторов, контролируют содержание трития в атмосфере, измеряют мощность излучений в космическом пространстве и наземных условиях и т. п.

При работе с ионизационными камерами нередко необходимо измерять отношение или разность двух малых токов. Измерители отношения, например, используются при поверке рентгеновских дозиметров, а измерители разности ■— в радиоактивных толщиномерах непрерывного действия.

Использование ионизационной камеры оказывается полезным не только при измерении параметров радиоактивных излучений. Ток на выходе камеры пропорционален давлению газа в пей, и это позволяет выполнять вакуумметры с весьма высокими характеристиками

—ионизационные радиоактивные вакуумметры позволяют измерять давление до 10-6 —10-8 Па (10-8—10-10 мм рт. ст.). При этом к измерителю токов на выходе преобразователя предъявляются требования высокой чувствительности и широкого рабочего диапазона 2*	19

(иногда применяются измерители с логарифмической шкалой); высокой точности и быстродействия не требуется. Радиоактивные вакуумметры широко выпускаются серийно.

Ионизационные камеры, работающие в ненасыщенном режиме, когда ток на выходе пропорционален приложенному напряжению, позволяют измерять напряженность электростатических полей. В этом случае ионизирующее воздействие постоянно и ток пропорционален напряженности поля. Для ионизации воздуха при этом можно использовать не только встроенные радиоактивные источники, но и высокую температуру (пламенные ионизаторы), коронный разряд и т. п. За рубежом измерители напряженности с радио- активным ионизатором выпускаются серийно. К измерителю токов в этом случае не предъявляются требования высокой чувствительности, точности и быстродействия.

Очень широко используются ионизационные преобразователи в газовых хроматографах (газоанализаторах). В них исследуемая газовая смесь ионизируется с помощью радиоактивного или пламенного ионизатора. Ток на выходе детектора пропорционален количеству исследуемой компоненты. Компоненты анализируемого газа предварительно разделяются и поступают в детектор в заданной последовательности. Регистрация токов на выходе детектора с помощью самописца дает хроматограмму, площади пиков на хроматограммах пропорциональны количеству каждой из составляющих анализируемой газовой смеси.

Газовые хроматографы с электрическими измерителями токов широко выпускаются серийно. В промышленных хроматографах, а тем более в аппаратуре, устанавливаемой на космических аппаратах, условия эксплуатации получаются тяжелыми. К измерителям токов в хроматографах не предъявляется требований особо высокой чувствительности и быстродействия, но погрешность должна быть малой. Иногда желательно иметь широкий рабочий диапазон без переключения пределов (т. е. логарифмическую характеристику) и непосредственный отсчет интегральных значений пиков хроматограммы. Последнее реализуется с помощью электрометрических измерителей зарядов, поступивших на коллектор ионизационного детектора.

Во всех рассмотренных случаях исследуемый газ ионизируется принудительно. При электрофизических исследованиях атмосферы, в медицине и в ряде других случаев встречается потребность определения степени ионизации окружающего нас воздуха. Эта задача решается с помощью аспирационных счетчиков, которые применяются для определения концентрации и подвижности аэроионов. В аспирационных счетчиках исследуемый воздух принудительно продувается между электродами, к которым приложено вспомогательное постоянное напряжение. При этом часть аэроионов отклоняется в такой степени, что попадает на собирающий электрод. Образующийся ток пропорционален концентрации аэроионов. Находя концентрацию при разных вспомогательных напряжениях и скоростях продувания воздуха, можно определить спектральную характеристику аэроионов, т. е. зависимость концентрации от подвижности (скорости движения в единичном электрическом поле); последняя определяется размерами аэроиона.

В счетчиках аэроионов применяются электрометрические измерители как мгновенных, так и средних за некоторый промежуток времени токов. В некоторых модификациях счетчиков используются

20

дифференциальные измерители, определяющие разность основного тока и тока помех. Измеряемые токи обычно лежат в пределах 10-14—10-12 А, иногда требуется измерять токи до 10-16—10-15 А« В некоторых случаях производится непрерывная запись результатов. Требования к точности счетчиков могут быть высокими; обычно быстродействие прибора не имеет существенного значения. Условия эксплуатации могут быть как лабораторными, так и полевыми. Аспирационные счетчики ионов выпускаются серийно.

Своеобразный газовый источник малых токов представляет собой атмосфера. В практике метеорологических наблюдений и исследований задачи измерения электрических токов в атмосфере, в том числе вертикального тока проводимости, полного вертикального тока и тока осадков, являются стандартными и очень широко распространенными. При этом необходимо контролировать, а чаще регистрировать, стационарные и медленно меняющиеся процессы; нередко требуется очень высокая чувствительность и широкий рабочий диапазон; к точности измерений высоких требований не предъявляется; однако условия эксплуатации, как правило, тяжелые.

Вакуумные системы, выходным сигналом которых является малый постоянный или медленно меняющийся ток, являются столь же распространенными, как и только что рассмотренные газовые. В вакуумных системах пучок заряженных частиц, интенсивность которого необходимо определить, собирается на коллектор или зонд и с помощью электрометрического измерителя находится ток в цепи. В ряде случаев эти токи могут быть очень малыми. Так как энергия частиц в пучке обычно велика, то предварительно ток может быть усилен с помощью электронного умножителя, что нередко и делается. -

Одним из наиболее распространенных вакуумных источников малых токов являются масс-спектрометры. Они служат для анализа химического состава газовых смесей путем получения спектра масс всех положительно заряженных ионов смеси и позволяют обнаруживать не только отдельные элементы, но и их изотопы. Анализируемое вещество переводится в газообразную форму и ионизируется тем или иным способом, из полученных ионов с помощью ионнооптической системы и ускоряющего электрического поля формируется пучок, который затем разлагается на составляющие, отличающиеся отношением массы ионов к их заряду.

Если измерение токов на коллекторе производится непосредственно (без электронного умножителя), то к электрометрическому измерителю предъявляются очень высокие требования в отношении чувствительности. Обычно необходимы также высокая точность и быстродействие. Иногда желательно иметь широкий рабочий диапазон без переключения пределов (логарифмическую характеристику). Встречаются случаи, когда определяется только переменная низкочастотная составляющая ионного тока, иногда необходимо знать отношение двух ионных токов. Условия эксплуатации масс-спектрометров  чаще всего лабораторные. Масс-спектрометры с высокочувствительными измерителями малых токов выпускаются серийно.

Близкие требования к электрометрическим измерителям токов предъявляются и в гелиевых масс-спектрометрических течеискателях. В них

высокочувствительный магнитный масс-спектрометр настроен на регистрацию гелия, проходящего через вакуумные соединения испытуемого объекта. В отличие от обычных масс-спектрометров  в этом случае нет необходимости в высоких точности и быстро-

21

действии. Масс-спектрометрические течеискатели тоже выпускаются серийно.

В тех случаях, когда токи в пучках масс-спектрометров, цезиевых реперов частоты и т. п. предварительно усиливаются электронными умножителями, требования к чувствительности измерителей малых токов существенно снижаются. Темновой ток электронных умножителей составляет 10-13—10-11 А. Измерения малых токов положительно или отрицательно заряженных частиц в вакууме производятся также при зондовых исследованиях пучков в циклотронах, бетатронах и других ускорителях заряженных частиц, а также в электронных микроскопах и т. п. Обычно высоких требований к чувствительности электрометрических измерителей при этом не предъявляется. Исключение составляют зондовые измерения интенсивности рассеянных электронов в электронографии, когда с целью структурного анализа веществ определяется дифракционная картина, возникающая при взаимодействии проникающего излучения с исследуемым веществом. В этом случае необходимы электрометрические измерители с предельно высокой чувствительностью.

Широко распространенным вакуумным устройством с выходным сигналом в виде малого тока является фотоэлемент. Фотоэлементы используются при физических исследованиях, в астрономии, в измерителях световых характеристик, осветительных автоматах и т. п. Разнообразие областей их использования предопределяет и многообразие требований к используемым с ними измерителям малых токов в отношении чувствительности, точности, быстродействия, функциональных возможностей, условий эксплуатации и пр. Предельно высокая чувствительность в этом случае обычно не нужна, так как темновой ток вакуумных фотоэлементов, как правило, лежит на уровне не ниже 10-14—10-12 А. Примерно такие же требования предъявляются и к измерителям малых токов, используемым с фотоэлектронными умножителями, которые имеют приблизительно те же характеристики и области применения, что и фотоэлементы.

Сравнительно новым и еще мало распространенным вакуумным источником токов является вакуумная камера для измерения больших мощностей доз рентгеновского и γ-излучения. В ней электроды разделены вакуумным промежутком и при облучении их образуется разностный ток, который измеряется электрометрическим прибором.

Своеобразным вакуумным источником малых токов является космос, в котором всегда присутствует поток быстрых, .преимущественно заряженных частиц (солнечный ветер). Для измерения интенсивности и спектральных характеристик солнечного ветра применяются ионные ловушки, спектроанализаторы и т. п. Токи с коллекторов этих приборов малы, и для их определения необходимы электрометрические измерители. Специфические требования, предъявляемые в этом случае к измерителям малых токов, заключаются в тяжелых условиях эксплуатации и широкодиапазонности. Немаловажное значение имеет и способ представления информации, наиболее подходящими являются измерители с преобразованием малых токов в частоту

Третью категорию объектов, при определении свойств которых необходимо определять малые токи, представляют твердотельные объекты: диэлектрики и высокоомные полупроводники. Они встречаются в практике столь же часто, как газовые и вакуумные, однако обычно являются достаточно линейными системами и поэтому не рассматриваются как источники тока, а характеризуются 22

сопротивлением. Исключение составляют некоторые физические объекты и ряд элементов электронной техники. В частности, электрометрические приборы используются для измерения обратных токов полупроводниковых диодов и триодов, токов затворов полевых транзисторов, входных токов интегральных усилителей, сеточных токов электронных ламп и т. п. Иногда для этих целей выпускаются специализированные приборы. Требования к таким приборам по чувствительности могут быть разнообразными, чаще всего точность и быстродействие не должны быть высокими, а условия эксплуатации. лабораторные или промышленные.

Жидкостные объекты, адекватные источнику малых токов, распространены гораздо реже, чем газовые, вакуумные и твердотельные. В качестве примера можно указать полярографическую ячейку для электрохимического определения парциального давления в электролите. Жестких требований к чувствительности электрометрического измерителя токов и другим его характеристикам не предъявляется.

Проведенное рассмотрение наиболее часто встречающихся случаев измерения малых токов показывает все многообразие требований к таким приборам на современном этапе развития. Во многих случаях необходимы приборы предельно высокой чувствительности. Погрешность измерений может составлять от десятых долей процента при метрологических работах до десятков процентов при оценочных измерениях, нередко необходимо высокое быстродействие измерителя. Широкий круг требований к измерителям токов предъявляется по функциональным возможностям и способу регистрации выходного сигнала: самопишущие, цифровые, логарифмические, дифференциальные и т. д. Условия эксплуатации измерителей малых токов могут быть разнообразными: от лабораторных до космических.

- Источники зарядов

Объекты, адекватные по своим характеристикам источнику зарядов, являются электрофизическими. В электрохимии, электробиологии и т. д. такие объекты не встречаются.

Наиболее распространенными источниками электрических зарядов являются пьезоэлектрические преобразователи. Они применяются для измерения давлений, сил и ускорений и используют прямой пьезоэлектрический эффект. При определении ускорений на пьезоэлектрическом преобразователе укрепляется известная дополнительная масса и по возникающему заряду находится сила, а тем самым и ускорение. Чаще всего преобразователи выполняются из кварца, пьезоэлектрическая постоянная которого равна 2∙10-12 Кл/Н. Кварцевые преобразователи не разрушаются при давлениях до 4∙109 Па и температурах до +500oC, имеют малый температурный коэффициент (0,01%/K) и высокое сопротивление изоляции (около 1014 Ом). Они линейны в диапазоне порядка 120 дБ при отсутствии гистерезиса.

Кварцевые преобразователи широко применяются при испытаниях ракет и других больших механических систем. При этом к измерителям зарядов предъявляются довольно жесткие требования. Входные элементы измерителей могут располагаться в непосредственной близости от испытуемых объектов или даже вместе с преобразователями. Вместе с тем обычно требуются высокая

23

чувствительность, широкий рабочий диапазон и очень широкий частотный диапазон. Последнее необходимо для того, чтобы с помощью одних и тех же измерителей контролировать и быстропротекающие и весьма медленные процессы. Погрешность измерений должна лежать на уровне 1—2%, а в некоторых случаях на уровне десятых долей процента. К функциональным возможностям измерителей зарядов пьезопреобразователей предъявляется ряд специфических требований.

Другим распространенным типом объекта с выходным сигналом в виде заряда является ячейка (цилиндр, клетка) Фарадея. Она представляет собой замкнутый проводящий экран, изолированный от окружающих объектов. При попадании внутрь ячейки заряженных частиц или тел их заряд передается ячейке и может быть измерен. Ячейки Фарадея используются для измерения зарядов отдельных частиц, потоков частиц, потоков непроводящих жидкостей, при метеорологических исследованиях осадков, а также при физических исследованиях, в частности при определении электризуемости жидких, сыпучих и других непроводящих тел. Так как круг задач, решаемых с помощью ячеек Фарадея, очень разнообразен, то и требования к используемым при этом электрометрическим измерителям зарядов могут сильно различаться. При физических исследованиях необходимы высокая чувствительность и точность, при метеорологических работах приходится иметь дело с полевыми условиями эксплуатации.

Пользуясь случаем, отметим, что в практических системах с ячейкой Фарадея чаще измеряется не заряд ячейки, а ее потенциал и по значениям потенциала и емкости ячейки подсчитывается заряд. Тяготение к такому более сложному и менее точному способу определения заряда объясняется тем, что электрометрические измерители зарядов распространены еще не столь широко как электрометрические измерители напряжений.

Измерители зарядов широко применяются также в разных электрофизических экспериментах, когда необходимо определять интегральное значение тока в течение длительного промежутка времени, например o ионизационной камеры, ионизационно-пламенного детектора газового хроматографа, фотоэлемента и т. п. Это требуется, если представляет интерес не мощность, а энергия исследуемого явления, например доза рентгеновского излучения, световая энергия и т. п.

Из проведенного рассмотрения следует, что объекты, адекватные источникам зарядов, не столь многочисленны, как источники напряжений или источники токов. Тем не менее к измерителям зарядов, в зависимости от их назначения, уже сейчас предъявляются почти такие же разнообразные требования, как и к электрометрическим измерителям напряжений и токов. Нередко необходима предельно возможная чувствительность, встречается потребность в измерителях очень высокой точности. При работе с пьезопреобразователями важно иметь широкий рабочий и частотный диапазон; условия эксплуатации могут быть самыми различными.

- Резистивные объекты

Измерительные объекты, которые характеризуются большим активным сопротивлением, распространены чрезвычайно широко. К ним относятся все диэлектрики и высокоомные полупроводники

в частности стеклообразные, аморфные, органические и фотополупроводники. Определять их сопротивление приходится при физических экспериментах, а также в процессе разработки, исследований и производства таких материалов. Типовой является задача определения объемного и поверхностного сопротивлений твердых, жидких, пастообразных и т. д. высокоомных материалов.

Другой типовой задачей является определение качества изоляции изделий и аппаратуры, например кабелей, изоляторов, электронных ламп, полупроводниковых элементов, электротехнических изделий. При физических экспериментах, естественно, приходится иметь дело с более специфическими задачами. Широко применяются измерители больших сопротивлений для определения свойств атмосферы при метеорологических работах. В последнее время стала актуальной задача измерения сопротивлений высокоомных резисторов, используемых в электрометрической аппаратуре.

Измерители больших сопротивлений являются вторыми по распространенности электрометрическими приборами после измерителей токов. Разница в областях их использования состоит в том, что измерители больших сопротивлений, в отличие от измерителей малых токов, не применяются для измерения неэлектрических величин, так как в современной технике нет преобразователей неэлектрических величин в большое электрическое сопротивление.

Требования, предъявляемые к измерителям больших сопротивлений, весьма разнообразны. При работах с высококачественными диэлектриками необходимо измерять сопротивления до 1017—1018 Ом. Напряжение на объекте обычно велико — от десятков вольт до нескольких киловольт. Однако при измерениях проводимости некоторых полупроводниковых объектов, тонких диэлектрических пленок и т. п. большое напряжение на объекте недопустимо. Иногда желателен широкий диапазон измерений без переключения пределов, тогда используются измерители с логарифмической характеристикой. В ряде случаев возникают особые требования к измерителям, в частности в приборах для определения сопротивления утечки конденсаторов приходится принимать специальные меры, чтобы исключить влияние большой емкости объекта на работу измерителя. Обычно при измерениях больших сопротивлений допускается погрешность около 2—10% (в зависимости от диапазона измерений). При некоторых физических исследованиях требуется еще большая точность. При контроле и особенно при исследованиях высокоомных резисторов погрешность не должна превышать десятых или даже сотых долей процента.

Жестких требований в отношении быстродействия к электрометрическим измерителям сопротивлений обычно не предъявляется, так как высокоомные объекты, в которых могут иметь место быстрые изменения сопротивлений, не встречаются. Чаще всего требуемое быстродействие определяется производительностью аппаратуры, а не скоростью исследуемых процессов. Условия эксплуатации измерителей больших сопротивлений могут быть различными: от лабораторных до полевых.

- Емкостные объекты

Объекты, основным характерным параметром которых является емкость, встречаются очень часто. Во многих случаях, однако, емкость объекта не зависит от частоты и ее можно определять при достаточно высоких частотах, например в звуковом диапазоне.

25

К этой категории относятся, в частности, все воздушные емкости. Для измерений

емкостей в звуковом диапазоне частот электрометрическая аппаратура не

требуется. Если емкость представлена конденсатором с диэлектриком, то вследствие поляризационных и других явлений диэлектрическая проницаемость, а тем самым и емкость зависят от частоты или времени нахождения в данном режиме. Нередко эта зависимость проявляется именно в области очень низких частот. Могут зависеть от частоты и остаточные параметры емкостных объектов, которые характеризуются активным сопротивлением или углом потерь. Так как такие объекты, как правило, высокоомны, то для определения их параметров неизбежно используется электрометрическая аппаратура.

Чаще всего объекты, для которых необходимо знать зависимость емкости и сопротивления от частоты в области инфранизких частот, представляют собой образцы диэлектриков. Например, известно, что по электрическим характеристикам полимеров в области инфранизких частот можно сделать суждение об их молекулярной структуре и механических свойствах. Поэтому исследования таких характеристик имеют большое значение при разработке новых и изучении известных материалов. Обычно для решения такого рода задач используются такие же образцы и электроды, как и при измерении удельных сопротивлений диэлектриков.

Необходимость в измерении инфранизкочастотных свойств может встречаться и в других случаях, в частности при определении характеристик конденсаторов с диэлектриком, предназначенных для использования в низкочастотных цепях, при определении характеристик высокоомных резисторов, предназначенных для использования в быстродействующей электрометрической аппаратуре, и т. п.

Приборы для измерения характеристик высокоомных емкостных объектов на инфранизких частотах наименее распространены из всех видов электрометрической аппаратуры, они еще не выпускаются серийно, имеются лишь отдельные разработки для научно-исследовательских целей. С помощью таких приборов одновременно измеряются и емкость и сопротивление объекта, т. е. обе составляющие его комплексного сопротивления, поэтому в методах построения измерителей емкостных объектов много общего с методами построения измерителей параметров цепей на переменном токе. Отличием является требование высокой чувствительности по току, что предопределяет использование электрометрической аппаратуры.

Верхняя граничная частота, для которой выполняются такие измерители, составляет 20—100 Гц, при больших частотах необходимые измерения выполняются с помощью серийных измерителей параметров цепей переменного тока. Нижняя граничная частота равна 0,1—0,01 Гц, при меньших частотах время одного измерения неизбежно становится очень большим. На практике возникают потребности в измерениях и при меньших частотах, вплоть до 10-5 Гц.

Диапазон измерений таких приборов по сопротивлению обычно тот же, что и для измерителей больших сопротивлений на постоянном токе, т. е. порядка 106—1016 Ом. Диапазон по емкости составляет 1—1000 пФ. Выбором размеров образцов диэлектриков в большинстве случаев можно уложиться в этот диапазон при любых встречающихся на практике значениях диэлектрической проницаемости материала образца. Так как такие приборы пока используются исключительно для. научно-исследовательских целей, к точности их предъявляются высокие требования. Это связано и с тем, что

26

ожидаемые изменения емкости и сопротивления от частоты могут быть не очень существенными. Обычно погрешность измерения емкости и сопротивления не превышает 0,5—2%. Пока условия эксплуатации рассматриваемых измерителей всегда лабораторные.

1-3. СОБСТВЕННЫЕ ПОМЕХИ ЭЛЕКТРОМЕТРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ И ИЗМЕРИТЕЛЕЙ

Рис. 1-4. Схема
замещения для
расчета шумов

RС-цепи.

а) Общие замечания

При измерении параметров сигналов или параметров
цепей электрометрических объектов приходится иметь
дело с собственными помехами объекта. Их уровень
определяет требования к порогу чувствительности изме-

рительной аппаратуры. Любой элек-
трометрический прибор тоже имеет
собственные помехи, уровень которых
зависит от свойств его элементов (элек-
трометрического измерителя напря-
жений, пассивных электрометрических
преобразователей и конструкционных
элементов) и определяет его предель-
ные возможности. И объекты и вход-
ные цепи электрометрической

аппаратуры имеют одни и те же определяющие особенности (высокоомность и малый уровень токов), и источники помех в них имеют одинаковую природу. Рассмотрим эти источники.

б) Тепловые шумы

Всем элементам цепей с активным сопротивлением свойственен тепловой шум. Он вызывается неупорядоченным тепловым движением носителей заряда (электронов в металлах и полупроводниках n-типа). Сопротивления электрометрических цепей велики, поэтому велики и э.д.с. тепловых шумов. Примерами высокоомных цепей с большим уровнем э.д.с. тепловых шумов могут служить электрометрические источники напряжения, резистивные объекты и высокоомные резисторы.

Рассмотрим тепловые шумы простейшей RС-цепи (рис. 1-4). Средний квадрат э.д.с. тепловых шумов резистора с сопротивлением R в интервале частот dω

где К — постоянная Больцмана; Т — абсолютная темпе-
ратура.

Максимальное значение напряжения тепловых шумов
(двойная амплитуда или, как иногда говорят, от пика
до пика) принимается в 6—8 раз большим среднеквадра-
тичного значения. Флуктуации с большей амплитудой
крайне редки и их можно не учитывать.

Напряжение шумов на резисторе. R, шунтированном
емкостью С:

Рис. 1-5. Спектральное распределение шумов в RС-цепи.

Рис. 1-6. Тепловые шумы резистивного элемента с большой емкостью.

всегда ω0≈0 (постоянные и медленно меняющиеся сигналы), и по этому

следует (рис. 1-5), что 99% всей энергии шумов лежит в диапазоне частот, при котором выполняется условие 0≤ωRC≤100. При дальнейшем возрастании ωRC увеличения интенсивности флуктуаций не происходит. Снижение теплового шума сужением полосы пропускания ω или уменьшением сопротивления R достигается только при ωRC<5. При ωRC≥10 имеем:

28

где ω и ω0 — верхняя и нижняя границы частотного диапазона, в котором определяются шумы. В электрометрии

Из зависимости

и напряжение шумов не зависит от R (рис. 1-6) ,
а именно

Соотношение R≥10∕ωC в электрометрических цепях соблюдается часто. При f=10 Гц и С =10 пФ оно выполняется для R≥l,6∙1010 Ом.

При ωRC<<l имеем arctg ωRC≈ωRC и тогда

где ∆f—полоса пропускания, в которой определяются
шумы.

Эта зависимость приведена на рис. 1-7. Графики
построены для R до 1014 Ом, и это требует пояснений.
Уравнение (1-1), а следовательно, и (1-4) при очень

больших сопротивлени-
ях перестают быть
справедливыми, так как
при этом спектральная
плотность шумов стре-
мится к бесконечности,
чего не может быть.
Как показано в [Л. 1 -22],
этот кажущийся пара-
докс возникает лишь в
результате забвения то-
го обстоятельства, что
уравнение (1-4) при-
менимо лишь к до-
статочно хорошим про-

водникам, т. е. таким, внутри которых при данной частоте можно пренебречь током смещения по сравнению с током проводимости. Если это условие не выполнено, то наряду с проводимостью надо учитывать и диэлектрическую проницаемость проводника. При учете кроме сопротивления еще и внутренней емкости проводника получается следующее выражение для спектральной плотности э.д.с. тепловых шумов:

Рис. 1-7. Зависимость тепловых шу-
мов от сопротивления и полосы про-
пускания.

29

Из этого уравнения следует, что спектральная плотность при ω = const и C = const при малых R растет пропорционально R, а при больших R падает пропорционально 1∕R. Максимум спектральной плотности достигается при Rмакс=1∕ωC. Например, при С=1 пФ и ω = =6,3 1/с (1 Гц) имеем Rмакс — 1,5*1011 Ом.

При R = const и C=const спектральная плотность тепловых шумов высокоомных элементов при увеличении частоты от ω = 0 сначала не зависит от частоты, а затем начинает уменьшаться. При ωмакс=1/RC спектральная плотность снижается вдвое. Для высокоомных элементов, в частности для изоляторов, эта частота среза очень мала. Например, при R=1015 Ом и С=1 пФ имеем ωмаκc=0,001 c-1, т. е. fмакс = 1,5∙ 10-4 Гц.

Таким образом, спектр тепловых шумов изоляторов электрометрической аппаратуры сосредоточен в таком низком диапазоне частот (от 0 до 10-4—10-5 Гц), который является нерабочим для такой аппаратуры. Действительно, время измерений всегда конечно и не превышает 100—1 000 с, поэтому тепловые шумы с периодами, существенно большими этого времени, не могут оказать влияния на результаты измерений. Они могут проявиться лишь при временах измерений, соизмеримых с сутками (24 4≈105 с), например при записи дрейфа электрометра с динамическим конденсатором. При этом интегральное значение шумов определяется по уравнению (1-3).

Из сказанного следует, что тепловые шумы изоляторов в обычной электрометрической аппаратуре не следует учитывать и необходимо исходить из того, что изоляторы не имеют тепловых шумов.

- Дробовые шумы

Ток представляет собой статистический результат движения многочисленных электронов, которое, кроме внешнего электрического поля, зависит еще от других, случайных причин. Поэтому имеют место кратковременные отклонения тока от среднего значения, относительное значение которых тем больше, чем меньшее количество единичных зарядов проходит в единицу времени через цепь, т. е. чем меньше ток.

Средний квадрат флуктуаций, создаваемых дробовым эффектом, в полосе частот ∆f [Л. 1-2]

30

Рис. 1-8. Зависимость тока
дробовых шумов от уровня
тока и полосы пропускания.

где q=1,6*10-19 Кл — заряд электрона, а ток I равен
арифметической сумме электронной и ионной составляю-
щих. Зависимости √ i2др(I, ∆f) по уравнению (1-5) при-
ведены на рис. 1-8. Двойная амплитуда дробовых шумов
в 5—8 раз превышает среднеквадратичное значение.

Дробовые шумы учитыва-
ются при анализе источников
собственных помех электрова-
куумных систем: электроме-
трических ламп, электронных и
фотоумножителей и т. п. В ре-
зистивных цепях, характери-
зуемых тепловыми шумами,
дробовые шумы не должны
приниматься во внимание. Это
следует из закона равномерно-
го распределения, который яв-
ляется одним из основных
в статистической физике и со-

гласно которому средняя энергия флуктуаций, связанная с каждой переменной, входящей в энергию только через аддитивный квадратичный член, в состоянии теплового равновесия равна KT∣2, где К — постоянная Больцмана, Т — абсолютная температура.

- Паразитный ток изоляторов

Кроме принципиально неустранимых тепловых и дробовых шумов в реальных электрометрических цепях существуют и другие источники собственных помех. Любой, даже самый качественный изолятор постепенно отдает на изолируемую им электрометрическую цепь заряды, накопленные на поверхности и в объеме, создавая паразитный ток. Этот ток не связан с наличием на изоляторе электрического напряжения. Причины, вызывающие паразитный ток изолятора, изучены мало, можно только ориентировочно перечислить их. Одной из них является поляризация диэлектрика ранее приложенным электрическим напряжением (рис. 1-9). Ток через диэлектрик достигает установившегося значения I0 лишь через некоторое время после включения напряжения (t = 0), которое может составлять несколько часов. При выключении напряжения (t=t1) через диэлектрик протекает ток об-

31

Таблица 1-1

Паразитный ток изоляционных материалов при различных условиях

| Материал | Паразитный ток, *10-17 А |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нормальные условия | Относительная влажность 98% при температуре 40С | Изменение температуры от 20 до 70°С |
| Эскапон | 2—3 | 20—30 | 20—30 |
| Янтарь | 2—20 | 100—300 | 20—30 |
| Фторопласт-4 | 20—30 | 20—30 | 20—30 |
| Керамика, покрытая лаком ФГ-9 | 20—50 | 200—600 | 20—30 |

Рис. 1-9. Зависимость тока
через диэлектрик от вре-
мени.

ратного знака, и время спадания его до нуля тоже мо-
жет быть значительным. Причинами паразитного тока
могут быть также электризация трением, пьезоэффект
под влиянием механических нагрузок, электрохимические
явления на поверхности, медленное изменение структу-

ры материала и т. п.

Уровень паразитного тока
зависит от материала изолято-
ра, его объема (чем больше
объем, тем больше ток), кон-
структивного исполнения, спо-
соба крепления, чистоты обра-
ботки поверхности и ее загряз-
ненности, окружающей темпе-
ратуры и, особенно, скорости ее
изменения, относительной влаж-
ности воздуха, времени выдержки

изолятора при установившихся условиях и т. п. В лучшем случае удается снизить ток изолятора до (l÷2)10-17 А, в худшем он может составлять 10-15— 10-14 А, а кратковременно и больше. В табл. 1-1 приведены усредненные значения паразитных токов для образцов объемом 1 см3 из различных материалов при разных условиях эксплуатации. В предварительно напряженных изоляторах, работающих при давлении (2÷5)× ×106 Па, паразитные токи меньше, чем в ненапряженных.

32

Д) Радиоактивный фон

В газовых электрометрических объектах (например, ионизационной камере) и во входных воздушных объемах электрометрических измерителей паразитный ток может вызываться фоновым радиоактивным излучением. Плотность ионов при этом невелика, и для направленного движения ионов достаточны поля порядка нескольких милливольт на сантиметр, создаваемые, например, контактной разностью потенциалов между изолированными металлическими деталями, которая может доходить до 100 мВ.

Таблица 1-2

Загрязненность материалов источниками α-излучения

Радиоактивный фон вызывается [Л. 1-16] радиоактивными примесями в материалах, из которых изготовляются детали, радиоактивными газообразными примесями в газе (воздухе), заполняющем узлы объекты или измерителя, космическими лучами, радиоактивным излучением Земли и окружающих предметов.

Материалы для деталей объектов и измерителей могут иметь радиоактивные примеси, дающие α-, β-, γ-излучение. Радиоактивная загрязненность материалов зависит от геологической истории образования месторождения, метода получения материала из сырья, метода обработки и пр. Она может колебаться в широких пределах даже для одного и того же материала. В табл. 1-2 приведены характеристики средней α-загрязненности некоторых материалов [Л. 1-16].

Наименьшей активностью обладают сталь, латунь и кварц. Фон от α-излучения обусловлен элементами 3-377	33

| Материал | Число α-частиц в 1 ч с поверхности 100 см2 |
| --- | --- |
| Медь, обработанная механически | 9 |
| Медь, выдержанная на воздухе | 21 |
| Медь электролитическая | 13 |
| Сталь коммерческая | 3 |
| Сталь нержавеющая | 1 |
| Латунь коммерческая | 5 |
| Кварц | 2 |
| Олово коммерческое | 121 |
| Олово химически очищенное | 14 |
| Припой | 2800 |
| Алюминий коммерческий | 31 |

урано-радиевого, актиниевого и ториевого семейств и редкоземельными элементами. Энергия α-частиц естественных источников лежит в интервале Еα = (3,5÷17) 10-13 Дж (2,2—10,5 МэВ). Так как средняя энергия, необходимая для создания одной пары ионов в воздухе, равна 5,3*10-18 Дж

(33 эВ), то при Eα=8∙10-13 Дж ионизация воздуха одной α-частицей дает заряд 8∙10-13∙l,6×10-19∕5,3∙ 10-18=2,4∙ 10-14 Кл, т. е. средний за 1 ч паразитный ток 2,4∙ 10-14∕3600 = 0,7∙10-17 А. В обычном электрометрическом объекте или входном блоке электрометрического измерителя возникает от 10 до 100 α-частиц в час.

Материалы могут быть также загрязнены примесями, испускающими β-частицы, в частности К40, Pb27, H3, С14. Наибольшую β-загрязненность имеют стекло [Л. 16], припой 50/50 и алюминий, наименьшую — полиэтилен, полистирол и медь. Радиоактивные примеси в материалах дают также γ-излучение. Радиоактивность воздуха или газа определяется в основном присутствием радона, радиоуглерода и трития. Радиоактивность воздуха составляет 32 α-частицы в час на 100 см3, аргона—l,3∙10-3, у азота она равна нулю.

Основными способами уменьшения паразитных токов, вызванных радиоактивным фоном, являются экранирование, выбор чистых материалов и рациональное конструирование (уменьшение ионизационных объемов и др.).

- Электростатические помехи

Высокоомность электрометрических цепей делает их чувствительными к электростатическим наводкам. Любая электрометрическая цепь представляет собой параллельное соединение большого сопротивления и некоторой емкости, чаще всего постоянная времени этой цепи велика. Если на цепь воздействует электростатическое поле, то при изменении поля на ней возникает заряд. Создаваемое им напряжение на емкости цепи проявляется как ложный сигнал. Изменения электростатических полей могут вызываться перемещением заряженных тел или изменением потенциалов близлежащих поверхностей. Перемещение незаряженных тел также может сказываться, если оно приводит к изменениям емкости и тем самым к перераспределению заряда. Для защиты от внешних электростатических помех элементы электро- 34

метрических цепей располагают в металлическом заземленном экране. Иногда выгодно не заземлять экран, а соединять его с какой-либо низкоомной точкой схемы, которая эквипотенциальна экранируемому участку.

Электростатические наводки могут вызываться и электрическими полями внутри экрана, например, создаваемыми заряженными поверхностями изоляторов. При изменении поля или при перемещениях высокоомных проводящих элементов в поле, например вследствие .вибраций, возникают помехи. К этому же приводят перемещения проводящих элементов, например монтажных проводников, относительно друг друга или относительно корпуса. Повышенная чувствительность электрометрической аппаратуры к ударам и вибрациям является типичной. Для устранения этого необходимо жесткое крепление элементов и монтажных проводников, рациональное внутреннее экранирование и т. п.

- Контактная разность потенциалов

В электрометрических цепях чаще проявляется не сама контактная разность, а ее дрейф во времени. В электромеханических устройствах для уменьшения дрейфа контактной разности прибегают к технологии, обеспечивающей максимальную идентичность и неизменность во времени рабочих поверхностей (гл. 9). Наличие постоянной контактной разности приводит к помехам, если в создаваемом ею электрическом поле перемещаются элементы высокоомных цепей, например вследствие вибраций или в силу конструктивной необходимости (подвижные контакты реле и пр.). Как указывалось, контактная разность может способствовать появлению паразитного тока при наличии радиоактивного фона.

- Другие источники собственных помех

Во многих элементах электрометрических цепей имеют место так называемые фликкер-шумы. Их спектральная плотность приблизительно обратно пропорциональна частоте, и на инфранизких частотах уровень фликкер- шумов значителен. Фликкер-шумы в значительной мере определяют уровень собственных помех высокоомных композиционных резисторов, электрометрических ламп, полевых транзисторов и т. п.

3*	35

В ряде электрометрических объектов проявляются специфические источники собственных помех, связанные с принципом работы этих объектов. В ионизационной камере флуктуации тока вызываются дискретным характером ионизирующего излучения. Относительное среднеквадратичное значение этих флуктуаций равно:

где Q — суммарный заряд ионов одного знака, создаваемый одной частицей; I — среднее значение ионизационного тока; R и С — сопротивление и емкость нагрузки [Л. 1-21].

В вакуумных источниках тока (фотоэлементах, фотоумножителях и др.) дополнительные шумы дает автоэлектронная эмиссия. В источниках на явлении вторичной эмиссии (электронные и фотоумножители) шумы могут вызываться флуктуациями коэффициента вторичной эмиссии. Вторичная электронная эмиссия со стенок оказывает влияние и на флуктуации тока ионизационных камер [Л. 1-46].

- Внешние помехи

Один из видов внешних помех (электростатические) уже упоминался, из других можно назвать импульсные магнитные наводки, наводки из цепей заземления, по источникам питания, фон сети питания. Вопросы борьбы с внешними помехами не являются специфичными для электрометрической аппаратуры и можно пользоваться рекомендациями для обычных электронных приборов [Л. 1-9].

- Предельные возможности объектов и измерителей

Принципиально неустранимыми собственными помехами электрометрических объектов и измерителей являются только тепловые или дробовые шумы. В зависимости от вида объекта или измерителя эти шумы проявляются различным образом и нужно учитывать те или Другие.

Электрометрические источники напряжений имеют конечное внутреннее сопротивление Ri и, следовательно, характеризуются некоторым уровнем тепловых шумов. В зависимости от соотношения между полосой частот, 36

Из этого, в частности, следует, что попытки создать
качественный источник малых токов с помощью низко-

омного резистора и источника
малого напряжения не могут

быть плодотворными.

Предельные шумы измери-
телей тока зависят от исполь-
зуемого метода. В измерителях
с конденсатором нет неустра-
нимых источников шумов, кро-
ме шумов измерителя напря-
жения, а шумы накопительного
конденсатора равны нулю.
В измерителях с резистивным

элементом предельные шумы определяются током тепловых шумов этого элемента по уравнению (1-6) и шумами измерителя напряжения.

Рис. 1-10. Зависимость тока
тепловых шумов от сопро-
тивления источника и поло-
сы пропускания.

л) Оценка собственных помех электрометрических объектов

В реальных объектах уровень собственных помех существенно превышает уровень неустранимых шумов: тепловых для источников напряжения и резистивных объектов и дробовых для вакуумных источников тока. Качество объекта можно характеризовать его собственным коэффициентом шумов [Л. 1-12], равным отношению всех собственных помех объекта к их неустранимой части. Чем он больше, тем менее чувствительная электрометрическая аппаратура требуется.

м) Оценка порога чувствительности электрометрической аппаратуры

Качество измерительных устройств с точки зрения чувствительности принято оценивать [Л. 1-2]

37

в которой проводятся измерения, и постоянной времени источника этот уровень определяется уравнениями (1-2), (1-3) или (1-4).

Идеальный вакуумный источник токов имеет только дробовые шумы. Если внутреннее сопротивление источника тока обусловлено электронной проводимостью и имеет конечное значение Ri, то он должен характеризовать тепловыми шумами (рис. 1-10)

коэффициентом шума, равным отношению полного уровня помех на выходе измерительного устройства к той части этих помех, источником которой является измерительный объект. Чем ближе коэффициент шума к единице, тем меньший вклад в общий уровень помех дает измеритель. При нахождении коэффициента шума следует учитывать все помехи источника сигнала, а не только их неустранимую составляющую. Коэффициент шума имеет минимальное значение при оптимальном согласовании источника сигнала и измерителя [Л. 1-12].

Определение коэффициента шума полезно при выполнении конкретных измерений, когда известны характеристики объекта. Предельные возможности самого измерителя, безотносительно к объектам, с которыми он может применяться, характеризуют порогом чувствительности, определяя его как уровень собственных помех при отсутствии сигнала, приведенный к входу измерителя. Если уровень собственных помех измерителя зависит от выходной емкости источника сигнала, то для разных значений емкости нормируются разные уровни помех. Порог чувствительности измерителя зависит от его полосы пропускания, что необходимо учитывать при сравнении различных измерителей по чувствительности. Наиболее правильно нормировать уровень переменной составляющей собственных помех измерителя с помощью кривой их спектральной плотности в заданной полосе пропускания, как это предусматривается ГОСТ 8009-72 «Нормируемые метрологические характеристики средств измерений». На практике такой подход еще не получил развития, так как не обеспечен методами и средствами определения требуемых характеристик.

Разработчики электрометрических приборов часто оценивают их сравнением реального порога чувствительности с теоретическим (в той же полосе пропускания), т. е. степенью приближения к предельно возможным характеристикам. Это позволяет сравнивать приборы различных типов с разным частотным диапазоном.